Universidade Federal do Paraná

Setor de Tecnologia

Departamento de Engenharia Mecânica

Apostila de sistemas de medição - TM-117

Capítulo 1 - Introdução ................................................................................................................. 1 1.1 - Objetivos da disciplina ......................................................................................................... 1 1.2 - Bibliografia ........................................................................................................................... 1 1.3 - Definição de instrumento de medida ................................................................................... 1 1.4 - Aplicações de instrumentos de medida ............................................................................... 1 1.5 - Elementos constitutivos de medidores ................................................................................ 2 1.6 - Sensores .............................................................................................................................. 4 1.7 - Condicionadores de sinais ................................................................................................... 5 1.8 - Indicadores e registradores ................................................................................................. 8 1.9 - Características estáticas e dinâmicas de instrumentos ....................................................... 9 Capítulo 2 - Circuitos e medições elétricas ................................................................................ 20 2.1 - Elementos elétricos ............................................................................................................ 20 2.2 - Circuitos elétricos ............................................................................................................... 30 2.3 - Medições elétricas ............................................................................................................. 35 Capítulo 3 - Medição de deslocamentos e deformações ........................................................... 37 3.1 - Medição de deslocamentos ............................................................................................... 37 3.2 - Medição de deformações ................................................................................................... 38 Capítulo 4 - Medição de massa e força ..................................................................................... 39 4.1 - Medição de massa ............................................................................................................. 39 4.2 - Medição de força ............................................................................................................... 43 Capítulo 5 - Medição de rotação, torque e potência .................................................................. 46 5.1 - Medição de rotação ........................................................................................................... 46 5.2 - Medição de torque em eixos .............................................................................................. 49 5.3 - Medição de potência mecânica ......................................................................................... 50 Capítulo 6 - Medição de pressão ............................................................................................... 51 6.1 - Introdução .......................................................................................................................... 51 6.2 - Barômetros ........................................................................................................................ 51 6.3 - Manômetros ....................................................................................................................... 53 Capítulo 7 - Medição de vazão .................................................................................................. 56 7.1 - Introdução .......................................................................................................................... 56 7.2 - Medidores de deslocamento positivo ................................................................................ 56 7.3 - Medidores de pressão diferencial ...................................................................................... 60 7.4 - Tipo Turbina ....................................................................................................................... 62 7.5 - Tipo Eletromagnético ......................................................................................................... 63 7.6 - Roda d’água (turbina tangencial) ....................................................................................... 64 7.7 - Medidores de área variável (rotâmetros) ........................................................................... 64 Capítulo 8 - Medição de velocidade de escoamentos ............................................................... 65 8.1 - Tubo de Pitot ...................................................................................................................... 65 8.2 - Anemômetros ..................................................................................................................... 65 Capítulo 9 - Medição de temperatura ......................................................................................... 66 9.1 - Introdução .......................................................................................................................... 66 9.2 - Termômetros de efeito mecânico ...................................................................................... 66 9.3 - Termômetros de efeito elétrico .......................................................................................... 67 Capítulo 10 - Medições variadas ................................................................................................ 73 10.1 - Medição de fluxo de sólidos ............................................................................................ 73 10.2 - Medição de nível .............................................................................................................. 74 10.3 - Umidade relativa .............................................................................................................. 77

# Introdução

## Objetivos da disciplina

Aprofundar o conhecimento dos alunos nos diversos tipos de instrumentos de medida, enfocando seus princípios de funcionamento, aplicações e restrições, bem como seus elementos auxiliares tais como registradores e processadores de sinais.

## Bibliografia

[1] 	Doebelin, E.; Measurement Systems - Application and Design, Ed. McGraw Hill, 1992.

[2]	Siemens AG; Instrumentação Industrial, Ed. Edgard Blücher Ltda., 1976.

[3]	Sirohi, R.S. & Krishna, H.C.R., Mechanical Measurements, Ed. John Wiley, 1991.

[4]	Bolton, W.: "Instrumentação & Controle", São Paulo-SP, Hemus Editora Ltda.

## Definição de instrumento de medida

Instrumento de medida ou medidores são aparelhos, normalmente compostos de vários elementos, que são capazes de nos indicar a quantidade de uma grandeza existente (ou em fluxo). Esta grandeza, escalar ou vetorial, é medida em um meio e em um instante específico, utilizando uma unidade apropriada, e sempre com uma determinada incerteza de medição.

## Aplicações de instrumentos de medida

As aplicações que precisam de medidores são:

- Monitoramento de Processos e Operações

- Experimentos em geral

- Controle de Processos e Operações

### Monitoramento

Algumas aplicações de instrumentos de medida podem ser caracterizadas como sendo de simples monitoramento de grandezas, exemplos:

- Medição de pressão atmosférica - barômetro

- Medição de temperatura - termômetro

- Medição de velocidade do ar - anemômetro

O monitoramento de alguma grandeza (atmosférica, industrial, doméstica) terá sempre alguma utilidade para as pessoas e suas atividades. Exemplos:

- Previsão de tempo-clima	- Termômetros , higrógrafos , etc. ..

- Previsão de terremotos	- Sismógrafos , etc. ..

- Previsão de enchentes		- Postos pluviométricos e fluviométricos

- Consumo de produtos		- Wattímetro , hidrômetro e etc. ..

O monitoramento de consumo de produtos tais como energia, água, gás, combustíveis e outros são realizados por medidores que fornecerão quantidades a serem cobradas dos usuários dos produtos pelos fornecedores.

### Experimentos em Engenharia e outras áreas

As atividades de pesquisa e desenvolvimento estão normalmente associadas a sistemas de medição, em diversos níveis de complexidade. Bancadas e experimentos podem ser montados com objetivos diversos, tais como:

- Validação experimental de modelos teóricos

- Formulação de relações empíricas

### Aplicação em controle de processos

A automação depende de instrumentos de medida para modificar as variáveis do processo. Quanto mais precisos e rápidos forem os resultados das medidas, mais precisos serão os ajustes feitos pelo dispositivo regulador do processo. Atualmente com a utilização dos computadores pode-se controlar uma planta inteira de um determinado processo com poucas pessoas e obter altos níveis de eficiência e baixo custo.

Além dos dispositivos principais do controle de processos, pode-se ter outros dispositivos auxiliares que exerçam diversas funções de acordo com a necessidade: transmissores, alarmes, sistemas de bloqueio e proteção, led's e outros.

## Elementos constitutivos de medidores

### Sistema típico

Um sistema de medição típico é constituído basicamente pelos elementos abaixo:

- Transdutor ou sensor : elemento de detecção que produz um sinal relacionado com a quantidade que está sendo medida;

- Condicionador de sinais : elemento que converte o sinal do sensor em outra forma na qual possa ser indicado;

- Mostrador ou elemento de Registro: elemento que possibilita que o sinal seja conhecido e interpretado.

- Fonte de energia : elemento de alimentação para os demais elementos do sistema, que também pode causar distúrbios na medição.

Elementos de um sistema de medição

### Modos de operação

Os princípios ou modos de operação de instrumentos podem ser classificados em dois tipos: operação por deflexão ou por efeito nulo (balanço). A figura abaixo mostra os dois princípios de operação aplicados à medição de pressão.

No modo de operação por deflexão, fig. 1.5.2 (a), a grandeza a ser medida (pressão) causa um desequilíbrio no instrumento (força sobre o pistão) que é traduzida no movimento do ponteiro. O equilíbrio de forças é obtido pelo efeito da mola que sofre uma deformação elástica proporcional à força exercida pelo pistão. O posicionamento do ponteiro em um ponto de equilíbrio indica a pressão em uma escala apropriada.

No modo de efeito nulo, fig. 1.5.2 (b), ao contrário do anterior, aplica-se cargas de efeito oposto ao da grandeza a ser medida, de modo a manter a deflexão nula. No caso apresentado, são colocadas massas (de valores parciais inteiros) sobre a plataforma de modo a anular a força exercida sobre o pistão pela pressão no fluido. Neste tipo de instrumento a medida estará entre as pressões correspondentes ao posicionamento da plataforma no batente superior e no batente inferior (medição entre valores discretos).

Medição de pressão por deflexão e por efeito nulo

A aplicação do modo de operação por deflexão é mais extensa devido a facilidade construtiva e operacional, bem como às características dinâmicas de medição, porém, o modo de operação por efeito nulo pode proporcionar maiores precisões e geralmente é utilizada em instrumentos padrões. O medidor de efeito nulo da direita é chamado de manômetro de peso morto.

## Sensores

A primeira fase de uma medição é a tomada de impulso, que deve ser feita por um elemento sensível que esteja em contato com o meio que se deseja medir a grandeza.

O sensor é um dispositivo que pode converter uma forma de energia em outra. Essa conversão é usada para efetuar medidas indiretas ou diretas de grandezas ou quantidades físicas.

São freqüentes os sensores que convertem a quantidade da grandeza medida em uma saída elétrica, sob forma de corrente ou tensão, ou variação de outro parâmetro elétrico, o que é muito conveniente devido às facilidades e vantagens que a eletricidade apresenta.

### Sensores ativos e passivos

Os sensores podem ser classificados como ativos ou passivos, quando se considera a necessidade ou não de alimentação direta de energia para seu funcionamento. O medidor de pressão mostrado na fig. 1.5.2 (a), é um caso de medidor passivo, posto que utiliza a energia do próprio meio para a medição da grandeza. Em contrapartida o medidor da fig. 1.5.2 (b) pode ser considerado com ativo posto que é necessário uso de energia mecânica para colocação do peso sobre a plataforma.

### Tipos de sensores com saída elétrica

A seguir apresentaremos uma classificação simples dos tipos de sensores mais comuns, que possuem variação de grandezas elétricas dos sensores:

##### Tipos de sensores com características elétricas

| Sensor | Característica- A quantidade a ser medida é: |
| --- | --- |
| Resistivo | convertida em uma variação de resistência |
| Indutivo | convertida em uma variação de indutância |
| Capacitivo | transformada em uma variação de capacitância |
| Fotocondutivo | transformada em uma variação de condutância (inverso da resistência) de um material fotocondutivo, através da variação de incidência de luz sobre o mesmo |
| Fotovoltaico | convertida em uma variação de voltagem. Isto é feito quando uma junção de dois materiais especiais (fotovoltaicos) é iluminada |
| Piezo-elétrico | convertida em variação de carga elétrica ou tensão elétrica de certos cristais, que quando sujeitos a um esforço mecânico apresentam esta propriedade |
| Potenciométrico | convertida em uma variação de posição de um contato móvel, o qual se desloca sobre um elemento resistivo |
| Relutivo | convertida em uma variação de voltagem alternada. |
| Eletromagnético | convertida em uma força eletromotriz ou voltagem em um condutor |

## Condicionadores de sinais

É o elemento de um sistema de medição que converte o sinal de um sensor em uma outra forma que pode ser medida ou indicada. Seu uso se faz necessário, pois muitos sensores produzem sinais que são de baixa intensidade, ou que não estão na forma adequada para serem registrados.

Além disso, sensores, fontes de alimentação e o meio externo introduzem ruídos ou perturbações indesejáveis no sistema que devem ser anulados.

### Circuito com variação de resistência

Um exemplo típico é a medição de temperatura com um termistor cuja resistência elétrica varia com a temperatura. O circuito elétrico da figura abaixo representa o sistema de medição, onde a tensão E é a tensão de alimentação do circuito, e o medidor de tensão V apresentará uma tensão variável com a variação da resistência do termistor, RT . O circuito é um condicionador de sinais que transforma a variação de resistência em uma variação de tensão.

Circuito de medição de temperatura com termistor

No circuito acima, tem-se a seguinte equação, para uma tensão de alimentação constante:

Esta equação representa um divisor de tensão. A resistência do termistor pode ser calculada, com o valor tensão medida, V, pela equação:

Portanto, a temperatura do meio onde o termistor está colocado, é determinada utilizando a equação da calibração do termistor: T = f ( RT ). Este circuito possui o inconveniente de ser influenciado pela precisão da resistência R1, que deve ser adequada aos requisitos do sistema, e por ruídos elétricos da fonte de alimentação.

### Interferências e distúrbios

#### Diagrama de blocos

Os sistemas de medição podem ser representados pelo diagrama de blocos abaixo, onde se classifica os diversos tipos de entradas do meio externo a que os sistemas estão sujeitos.

Diagrama de blocos de sistemas de medição

A entrada de projeto representa a grandeza específica a ser medida pelo instrumento, enquanto que as entradas de interferências representam as grandezas para as quais o instrumento é, não propositalmente, sensível. A entrada de projeto produz uma saída de projeto de acordo com a função FD.

Esta função pode representar diversos conceitos, de acordo com a relação entrada-saída que está sendo descrita. Por exemplo, uma função distribuição de probabilidades para descrever incertezas de medição, ou uma função de transferência para descrever características dinâmicas do instrumento.

As funções FI, entradas de interferências, representam de maneira similar as relações entradas de interferências e saídas de interferências. Para instrumentos de comportamento linear, a saída total será a soma das saídas de projeto e de interferências.

As entradas modificadoras representam grandezas que modificam as funções FD e FI, alterando os parâmetros de funcionamento dos instrumentos. Nos capítulos subseqüentes serão mostrados exemplos de instrumentos, classificadas e quantificadas as respectivas entradas, bem como as funções que definem as respectivas saídas.

#### Métodos para correção de entradas de interferências e modificadoras

Existem vários métodos para anular ou reduzir os efeitos de entradas indesejáveis ao sistema de medição, como por exemplo:

A) Método da insensibilidade inerente: o instrumento é sensível somente a entrada de projeto, o que representa uma situação quase ideal, uma vez que esta abordagem exige que as funções de transferência (da fig. 1.7.2) FI e FM,D sejam próximas a zero.

B) Método da correção da saída: Requer a medida ou estimativa da magnitude das entradas de interferência e/ou modificadoras de modo a corrigir a saída para eliminar o efeito destas entradas.

C) Método de filtro de sinal: Esta abordagem é baseada na possibilidade de se introduzir alguns elementos de filtro no sistema, que de alguma maneira bloquearão ou minimizarão os sinais indesejáveis e seus efeitos na saída.

## Indicadores e registradores

O terceiro elemento de um sistema de medição são os indicadores e/ou registradores de dados. Nestes elementos, o sinal recebido do condicionador de sinais será convertido para a forma que se deseja, adequado para a percepção de um observador ou para registro em uma mídia qualquer.

A função do indicador é converter o sinal do condicionador e mostrá-lo na unidade conveniente, sendo que alguns possuem a opção de saída de sinais de controle para processos. A maioria dos sistemas de medição compactos possuem os elementos condicionador de sinais e indicadores em uma única unidade de painel ou móvel.

Além dos mostradores, é também possível que o indicador forneça sinais elétricos, digitais ou analógicos, que poderão ser utilizados para a implementação de sistemas de aquisição de dados em computadores e posterior registro de dados.

### Sinais analógicos e sinais digitais

A configuração de sistema de aquisição de dados com computadores é cada vez mais comum devido ao grande avanço na área de sistemas de conversão analógico/digital, e na diversidade atualmente disponível de equipamentos que podem ser acoplados à portas seriais,  paralelas, USB e outras de um computador, além da multiplicidade de códigos computacionais (softwares) para estas aplicações.

O diagrama de blocos abaixo ilustra o exemplo do sistema de aquisição de dados de temperatura com termistores, com um conversor analógico-digital para a grandeza tensão (V), cujos sinais analógicos foram mostrados no item 1.7.1:

Exemplo de diagrama de bloco para sistema analógico/digital

Indicadores analógicos e digitais de tensão

## Características estáticas e dinâmicas de instrumentos

### Características estáticas

Um sistema de medição, devido aos seus diversos elementos, sempre apresenta incertezas nos valores medidos. Todo sistema de medição está sujeito a erros, o que torna um sistema melhor em relação ao outro é diminuição desse erro a níveis que sejam aceitáveis para a aplicação.

A seguir vamos apresentar algumas propriedades dos sistemas de medição:

- Precisão - A precisão de um sistema de medição é o quanto às leituras fornecidas por ele se aproximam dos valores reais. Quanto maior a incerteza de um sistema de medição menor será a sua precisão.

- Tolerância - O termo tolerância indica o erro máximo do sistema de medição

- Repetibilidade - Este termo é utilizado para expressar a capacidade de um sistema de medição em indicar a mesma saída para uma série de aplicações do mesmo sinal de entrada, sendo os intervalos de tempo entre as aplicações relativamente pequenos.

- Estabilidade - É a capacidade do sistema em indicar a mesma saída para uma série de aplicações do mesmo sinal de entrada, quando os intervalos de tempo entre as aplicações forem longos.

#### Calibração e padrões de medidas

Todo instrumento de medição e conseqüentemente todo sistema de medição deve ser calibrado ou aferido para que forneça medidas corretas. A calibração é o processo de verificação de um sistema de medição contra um padrão que pode ser primário ou secundário.

O padrão primário é definido por entidades especializadas, renomados institutos de pesquisa ou entidades governamentais especificas de cada país. Dificilmente se faz na prática a calibração pelo padrão primário. O padrão secundário é um instrumento que tem precisão maior que a do sistema que está sendo calibrado. Os padrões secundários são calibrados a partir dos primários com suas devidas certificações feitas pelos institutos responsáveis.

Os instrumentos que constituem padrão secundário devem ser constantemente verificados, pois devido ao uso e às eventuais condições ambientais não adequadas, alteram-se as suas características (parâmetros de funcionamento).

Existem algumas razões pelas quais um sistema de medição em uso pode não corresponder à sua calibração. Primeiramente, o sistema pode estar sendo utilizado sob condições diferentes daquelas em que o instrumento foi calibrado. A maior parte dos sistemas de medição é sensível a temperatura, e a calibração geralmente é feita apenas para uma temperatura especificada. Outras condições do meio ambiente também podem afetar um instrumento, sendo, por exemplo, que alguns são afetados por mudanças na pressão atmosférica, e outros pela umidade relativa.

#### Estatística aplicada a sistemas de medição

A - Cálculo de incerteza de grandezas com várias medidas :

A.1 -  Valor médio das medidas e desvio padrão da amostra:

A.2 -  Valor da medida e sua incerteza :

Exemplo : 	Medição do diâmetro de uma barra circular :

São efetuadas várias medidas em diâmetros diferentes, i=1 até n , e indica-se :

onde:

3 : Parâmetro “t” de Student para 99,7% de confiabilidade.

: Erro sistemático do instrumento, obtido com calibração comparada a um padrão rastreável

B - Cálculo da incerteza de grandezas com uma medida :

Utilizando um instrumento que seja confiável ou que tenha sido aferido contra algum tipo de padrão com menor divisão da ordem de 10% do valor da menor divisão do instrumento, podemos adotar:

Incerteza :

Desvio padrão :	   considerando  BX = 0

C - Cálculo da incerteza de grandezas dependentes :

r = f ( G1, G2, ..., Gm ) = Grandeza dependente

(r =	Desvio-padrão da grandeza dependente

G1, G2, ..., Gm = Grandezas independentes

(Gi =	Desvio-padrão das grandezas independentes

Exemplo: Área em função do diâmetro

A = f (D) = 	=>	UA = ?		(D = Conhecido [m]

UA = 3.(A

D - Ajuste de curvas - Método dos mínimos quadrados

Devido a simplicidade dos cálculos e a extensa aplicabilidade em ajustes de curvas em pontos (regressão numérica), o método dos mínimos quadrados é largamente utilizado na calibração estática de sistemas de medição.

Pode-se utilizar este método para vários tipos de curvas (funções), e aqui se apresenta uma aplicação para medidor de vazão tangencial, calibrado através do método gravimétrico.

Equacionamento:

##### Tabela de dados de medidor de vazão (Qi=y e Q=x)

| n | mi | mf | (m | V | Q | Q | Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | kg | kg | kg | m3 | m3/s | l/s | l/s |
| 2 | 47,9 | 57,3 | 9,4 | 0,009 | 0,00009 | 0,09 | 0,09 |
| 3 | 57,3 | 77,3 | 20,0 | 0,020 | 0,00020 | 0,20 | 0,20 |
| 4 | 77,3 | 107,9 | 30,6 | 0,031 | 0,00031 | 0,31 | 0,30 |
| 5 | 107,9 | 147,3 | 39,4 | 0,039 | 0,00039 | 0,39 | 0,40 |
| 6 | 147,3 | 195,0 | 47,7 | 0,048 | 0,00048 | 0,48 | 0,50 |
| 7 | 47,3 | 104,0 | 56,7 | 0,057 | 0,00057 | 0,57 | 0,60 |
| 8 | 104,0 | 168,6 | 64,6 | 0,065 | 0,00065 | 0,65 | 0,70 |
| 9 | 49,0 | 122,5 | 73,5 | 0,074 | 0,00074 | 0,74 | 0,80 |
| 10 | 122,5 | 206,8 | 84,3 | 0,084 | 0,00084 | 0,84 | 0,91 |
| 11 | 48,6 | 141,2 | 92,6 | 0,093 | 0,00093 | 0,93 | 1,00 |

Reta ajustada para medidor de vazão

Equação da calibração:

Qi = 1,1051 . Q - 0,0246

Equação do medidor:

Q = 0,902 . Qi + 0,0232

### Características dinâmicas

#### Função de transferência

O estudo de características de instrumentos é uma das aplicações de uma área do conhecimento mais geral, denominada, dinâmica de sistemas. O modelo matemático mais simples e aplicado à este estudo é o que faz uso equações diferenciais lineares ordinárias, cuja solução é obtida através de transformadas de Laplace.

Seja um sistema de medição representado (em geral, todos os sistemas analógicos o poderão) por uma única equação diferencial linear do tipo:

onde c(t) é a quantidade de saída (sinal de saída) e e(t) é a quantidade de entrada (grandeza a ser medida), e os coeficientes ai (i = 0 a n) e bj (j=0 a m) são constantes. A transformada de Laplace para a equação acima, considerando condições iniciais nulas, é:

Portanto, a função de transferência para o sistema de medição será:

Esta função de transferência geral permite a análise dinâmica de qualquer sistema de medição linear, porém alguns sistemas mais simples, de grande aplicação prática são destacados nos itens posteriores.

#### Função de transferência senoidal

Na análise dinâmica de sistemas de medição utiliza-se entradas padrões (equivalentes a variação da grandeza a ser medida), sendo que a entrada senoidal é uma de grande importância.

Este tipo de entrada permite a avaliação da resposta dos instrumentos quanto a ruídos, perturbações oscilatórias, e quanto ao desempenho na medição de grandezas variáveis no tempo, em altas e baixas freqüências. O método apresentado é também utilizado para análise de condicionadores de sinais.

A função de transferência senoidal de um sistema de medição é obtida substituindo a variável complexa s da função de transferência do sistema por j( :

Para qualquer ( (freqüência de entrada), equação acima fornecerá um número complexo, que poderá ser expresso na forma polar M(( . Pode-se demonstrar que o módulo M do número complexo é relação entre amplitudes da saída e da entrada, C0 / E0 , enquanto que o ângulo ( é o ângulo de atraso entre saída e entrada, em regime estacionário, como na figura abaixo.

Relação entrada e saída e ângulo de fase

#### Instrumento de ordem zero

Quando todos os coeficientes ai e bj , exceto a0 e b0, da equação geral são iguais a zero o instrumento é chamado de instrumento de ordem zero:

onde K é chamado de sensibilidade estática (ou ganho estático). Observa-se que não haverá nem atraso nem distorção na medição da grandeza e(t) pelo medidor de ordem zero, representando um instrumento ideal ou perfeito quanto ao desempenho dinâmico. Pode-se modelar matematicamente um potenciômetro como um instrumento de ordem zero, assim como alguns outros medidores, porém sempre existirá efeitos secundários modificando a característica do instrumento, que devem ser considerados em conformidade com a aplicação.

#### Instrumento de primeira ordem

Um instrumento de primeira ordem segue a seguinte equação:

Utilizando a transformada de Laplace, obtém-se:

onde K é chamado de sensibilidade estática, e ( é a constante de tempo do instrumento.

Um termômetro de bulbo é um exemplo de um instrumento de primeira ordem, assim como qualquer medidor de temperatura que necessite alterar a temperatura de uma massa (de um sensor) para realizar a medição.

A) Resposta a função degrau

A função degrau representa um aumento (ou diminuição) brusca da grandeza a ser medida (sinal de entrada) pelo instrumento, e(t) = E0.1(t), que, após a variação inicial permanece constante. A transforma de Laplace da função degrau é E(s)=E0/s, e portanto, a medição do instrumento será:

para condições iniciais nulas. Define-se o erro de medida dinâmica, neste caso, como sendo:

Desta maneira pode avaliar o comportamento do instrumento com o auxílio da tabela abaixo:

##### Resposta ao degrau de instrumento de primeira ordem

|  |  |  | (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,000 | 1,000 | 100,0 |
| 1 | 0,632 | 0,368 | 36,8 |
| 2 | 0,865 | 0,135 | 13,5 |
| 3 | 0,950 | 0,050 | 5,0 |
| 4 | 0,982 | 0,018 | 1,8 |
| 5 | 0,993 | 0,007 | 0,7 |
| 10 | 0,99995 | 0,00005 | 0,005 |

A tabela acima mostra que para obter uma medida com 0,7% de precisão de um instrumento de primeira ordem deve-se “aguardar” cinco vezes o valor da constante de tempo (após a variação da grandeza a ser medida), ou, em outra condição, o tempo de espera para uma medição com precisão melhor do que 5% é de três vezes a constante de tempo ou mais.

B) Resposta a rampa

A função rampa uma variação contínua e constante da grandeza a ser medida (sinal de entrada) pelo instrumento, e(t) = E.t . A transforma de Laplace da função rampa é E(s) = E / s2, e portanto, a medição do instrumento será:

para condições iniciais nulas. O erro de medida dinâmica, será:

Observa-se pela equação acima que o erro da medição é composto por uma parcela que tende a zero quando t tende a infinito e uma parcela que tende a uma constante nesta situação, e que é igual a E(. Ou seja, quanto maior a taxa de variação da grandeza a ser medida (maior E) maior será o erro em regime permanente.

C) Resposta em freqüência

A resposta estacionária do instrumento de primeira ordem a uma entrada senoidal de freqüência ( será:

A relação entre amplitudes adimensional, em regime estacionário, será:

Esta relação e o ângulo de fase, ( (em graus), estão mostrados na fig. 1.9.1 abaixo, em função do produto (( (freqüência x constante de tempo) e na tabela 1.9.1, para alguns valores de ((:

Relação de amplitude e ângulo de fase - Instrumento de primeira ordem

| (( | C0/KE0 (%) | ( | (( | C0/KE0 (%) | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 100,00 | 0,00 | 2,0 | 44,72 | -63,43 |
| 0,1 | 99,50 | -5,71 | 3,0 | 31,62 | -71,57 |
| 0,2 | 98,06 | -11,31 | 4,0 | 24,25 | -75,96 |
| 0,3 | 95,78 | -16,70 | 5,0 | 19,61 | -78,69 |
| 0,4 | 92,85 | -21,80 | 6,0 | 16,44 | -80,54 |
| 0,5 | 89,44 | -26,57 | 7,0 | 14,14 | -81,87 |
| 0,6 | 85,75 | -30,96 | 8,0 | 12,40 | -82,87 |
| 0,7 | 81,92 | -34,99 | 9,0 | 11,04 | -83,66 |
| 0,8 | 78,09 | -38,66 | 10,0 | 9,95 | -84,29 |
| 0,9 | 74,33 | -41,99 | 15,0 | 6,65 | -86,19 |
| 1,0 | 70,71 | -45,00 | 20,0 | 4,99 | -87,14 |

##### Relação de amplitude e ângulo de fase

Exemplo: Determine a resposta em freqüência de um instrumento de primeira ordem com constante de tempo igual a 0,2 s e sensibilidade estática igual a 2, quando sujeito a uma entrada do tipo E(t) = sen(2t) + 0,3 sen(20t).

A resposta em freqüência do instrumento será a soma das respostas aos sinais de entrada (princípio da superposição de sistemas lineares) :

(em regime permanente)

Exemplo de resposta em freqüência - Instrumento de primeira ordem

#### Instrumento de segunda ordem

Um instrumento de segunda ordem segue a seguinte equação:

Definindo os parâmetros:

= sensibilidade estática

= freqüência natural, rd/s

= coeficiente de amortecimento

obtém-se:

Utilizando a transformada de Laplace, obtém-se:

ou

Um exemplo típico é a balança de mola como o da figura abaixo:

Balança de mola

A equação diferencial para este instrumento, utilizado para medir a força f correlacionada com o deslocamento x, será (aplicando a segunda lei de Newton):

onde x(t) e f(t) são respectivamente a saída e a entrada, e, MO é a massa da balança, BA , é o coeficiente de atrito do guia, e KM é o coeficiente de elasticidade da mola. Comparando a equação acima com os parâmetros definidos anteriormente obtém-se para a balança de mola:

= sensibilidade estática

= freqüência natural, rd/s

= coeficiente de amortecimento

A) Resposta a função degrau

A resposta de um instrumento de segunda ordem à um degrau unitário dependerá essencialmente do coeficiente de amortecimento, (, do instrumento, como pode ser observado na figura abaixo.

Resposta ao degrau unitário de um instrumento de segunda ordem

A figura acima mostra a resposta em função de (n.t, que é válida para qualquer freqüência natural.

As soluções para os três tipos de resposta, sobre-amortecido, criticamente amortecido e sub-amortecido são:

p/   ( > 1			(sobre-amortecido)

p/   ( = 1			   				(criticamente amortecido)

p/   0 <  ( < 1		(sub-amortecido)

B) Resposta em freqüência

A função de transferência senoidal para instrumento de segunda ordem será:

que pode ser escrita na forma M(( (Módulo e ângulo de fase):

O módulo e o ângulo de fase da resposta em freqüência para um instrumento de segunda ordem estão mostrados nas figuras abaixo

Resposta em freqüência (módulo) de um instrumento de segunda ordem

Resposta em freqüência (ângulo de fase) de um instrumento de segunda ordem

Os gráficos acima mostram que o instrumento de segunda ordem tem comportamento semelhante ao de primeira ordem para coeficientes de amortecimento maior ou igual a 1. Esta semelhança deixa de existir para valores menores que 1, fazendo com que o instrumento tenha uma resposta em ressonância M (módulo da relação saída / entrada) ( ( quando ( ( (n para ( ( 0, ou seja, quando o instrumento tem pouco amortecimento e quando a freqüência da grandeza a ser medida se aproxima da freqüência natural do instrumento.

# Circuitos e medições elétricas

## Elementos elétricos

### Resistividade e resistência elétrica

A resistividade de um material , (, relaciona a intensidade do campo elétrico, E, sobre o material e a densidade de corrente produzida, J :

E = ( J				[V/m] = [(.m] . [A/m2]

Em um material homogêneo de comprimento L e área transversal constante A, integra-se a equação vetorial acima e obtém-se:

Vab =  . ( L / A =  . R

onde Vab  é a diferença de potencial aplicada entre as seções a e b do condutor [V] e  é a corrente elétrica que atravessa o condutor [A]. A resistência elétrica R, portanto, dependerá da resistividade, do comprimento e da área do material.

A resistividade é variável com a temperatura para todos os materiais, em maior ou menor grau. A figura abaixo mostra qualitativamente a variação de resistividade para metais, supercondutores e semi-condutores com a temperatura.

Tipos de materiais quanto a resistividade

Para os metais a variação de resistividade com a temperatura, dentro de uma determinada faixa de temperatura, pode ser aproximada pela equação linear:

( = (0 [ 1 + (0 ( T - T0 ) ]

onde ( e (0 são as resistividades do material nas temperaturas T e T0 respectivamente, e (0 é o coeficiente de temperatura da resistividade do material.

##### Resistividade e coeficiente de temperatura de alguns metais

| Material | (0 x 108 [(.m] (T0 = 20 oC) | (0 x 103 [K-1] |
| --- | --- | --- |
| Prata | 1,47 | 3,8 |
| Cobre | 1,72 | 3,9 |
| Constantan (60 Cu, 40 Ni) | 49 | 0,002 |

Exemplo: Determine a resistência elétrica de um condutor de constantan de 5 mm de comprimento

com largura de 0,5 mm e altura 0,2 mm.

A = 0,2 x 0,5 x 10-6 m2

L = 5 x 10-3 m

R = ( L / A = 48 x 10-8 x 5 x 10-3 / 0,2 x 0,5 x 10-6 = 48 x 5 x 10-11 / 2 x 5 x 10-8 = 24 x 10-3 [(]

R = 24 [m(]

Exemplo: Determine a variação percentual de resistência elétrica de um condutor de cobre qualquer, quando a temperatura aumenta de 20 oC para 40 oC, desprezando as variações dimensionais do condutor.

(R / R0 (%) = (( / (0 (%) = (( - (0) / (0 (%)

(R / R0 (%)  = 100 x (0 x ( T - T0 ) = 100 x 3,8 x 10-3 x 20  = 7,6 %

### Capacitores e capacitância

Dois condutores separados por um material isolante, chamado dielétrico, formam um capacitor.

E = Campo elétrico  [V/m] = [N/C]

[V] = [N.m/C]

A capacitância C de um capacitor é definida como a razão entre a carga elétrica Q e a diferença de potencial, Vab :

C = Q / Vab  	[C/V] = [Farad] = [F]

qelétron = 1,602 x 10-19 [Coulomb] 	1 cm3 de cobre possui 8 x 1022 elétrons livres

A capacitância para capacitores de placas paralelas, com área de superfície A, espaçamento l, é calculada pela equação:

C = K (0 A / l

onde K é o coeficiente dielétrico do material entre placas e (0 é uma constante obtida da lei de Coulomb:

(0 = 1 / 4( k = 8,85 x 10-12		[C2/Nm2]		k = Constante de Coulomb

##### Coeficiente dielétrico de alguns meios

| Meio dielétrico | K [-] |
| --- | --- |
| Vácuo | 1 |
| Ar (1 atm) | 1,00059 |
| Ar (100 atm) | 1,054 |
| Baquelite | 5,5 |

Exemplo: Determine a capacitância de duas placas quadradas de 10 mm de aresta, espaçadas de 1 mm no ar (1 atm).

C = 1,00059 x 8,85 x 10-12 x 102 x 10-6 / 1 x 10-3 = 8,88 x 10-13 [F] = 0,88 [pF]

mF = 10-3 F   /  (F = 10-6 F   /  nF = 10-9 F   /  pF = 10-12 F

### Campo magnético, indutores e indutância

#### Campo magnético

Um campo magnético é representado por linhas de indução, cuja direção em cada ponto é a do vetor indução magnética

B = Vetor indução magnética

( = Fluxo magnético (escalar)

( = ( B.dA

[B] = Tesla = N/m.A = N.s/C.m

[(] = Weber = N.m/A

1 Tesla = 104 Gauss		T = Tesla (SI)	G = Gauss (CGS)

#### Campo magnético sobre carga elétrica em movimento (corrente elétrica)

Sobre qualquer carga elétrica (positiva ou negativa) em movimento, dentro de um campo magnético (representado pelo vetor B - indução magnética), atua uma força F.

F = q V X B	Equação fundamental (vetorial)

Um campo magnético uniforme, B, atuando sobre condutor elétrico de comprimento L (vetor L), no qual passa uma corrente elétrica I, produz uma força F, sobre o condutor.

F = I ( L X B )

Um campo magnético uniforme, B, atuando sobre condutor elétrico fechado (espira) de área L (vetor A), no qual passa uma corrente elétrica I, produz um momento M, sobre a espira.

M = I ( A X B )

Para o caso de um condutor com N espiras

M = I N ( A X B )

#### Campo magnético de uma carga elétrica em movimento (corrente elétrica)

Campo magnético de um condutor retilíneo longo:

B = 2 k’ I / r

k’ = Constante magnética = 10-7 N / A2

Campo magnético de um solenóide:

B = 4 ( k’ n I

onde n é o número de espiras por metro de comprimento do solenóide.

(o = 4 ( k’ = 12,57 10-7 Wb /A.m

#### Força eletromotriz induzida por um campo magnético variável

B = (o n i

( = ( B.dA

f.e.m. =  (por espira externa)

#### Indutância

Sempre que existir uma corrente variável em um circuito bobinado, existirá uma força eletromotriz (tensão) auto-induzida neste circuito.

A indutância da bobina é definida como sendo:

ou

Derivando em relação ao tempo

A força eletromotriz auto-induzida é dada pela equação:

f.e.m. =

Portanto a f.e.m. auto-induzida será:

f.e.m. =

Exemplo: Um solenóide longo com núcleo de ar, de seção transversal A e comprimento l, é enrolado com N espiras de fio. Qual é a indutância deste solenóide, sendo N=100 espiras, A = 10 cm2, l = 0,5 m ?

Indução magnética

Fluxo magnético

Indutância

#### Indutância-mútua

LM = Indutância mútua

Exemplo: Um solenóide longo de comprimento l e seção reta A é enrolado com N1 espiras. Uma pequena bobina de N2 espiras envolve o solenóide. Qual é a indutância mútua.

Fluxo magnético induzido na bobina 2 pela bobina 1

Indutância mútua

#### Indução e campo magnético nos materiais

Nas substâncias, ao se induzir um campo magnético através de uma corrente de condução, Ic, se produzirá uma corrente interna no material denominada de corrente de superfície, Is, que por sua vez produz o campo magnético denominado magnetização, M:

A indução magnética resultante será, B:

Eliminando Is ao combinar as duas equações:

Definindo o vetor campo magnético H:

então 			ou

#### Propriedades magnéticas dos materiais

Suscetibilidade magnética = (m		M = (m H

Material paramagnético:	(m > 0	Material diamagnético:		(m < 0

Coeficiente magnético = Km			Permeabilidade magnética = ( = (oKm

Em materiais paramagnéticos a suscetibilidade magnética decai com a temperatura.

| Paramagnéticas | (m (20 oC) x 105 | Diamagnéticas | (m (20 oC) x 105 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alúmen férrico | 66 | Mercúrio | -2,9 |
| Urânio | 40 | Prata | -2,6 |
| Platina | 26 | Carbono (diamante) | -2,1 |
| Alumínio | 2,2 | Chumbo | -1,8 |
| Sódio | 0,72 | Cobre | -1,0 |
| Oxigênio | 0,19 | Bismuto | -0,000166 |

Propriedades do ferro temperado

| H [A/m] | ( x 104 [Wb/A.m] | H [A/m] | ( x 104 [Wb/A.m] |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 7,0 | 100 | 67,0 |
| 60 | 16,0 | 150 | 67,5 |
| 80 | 56,0 | 200 | 59,0 |

### Diodos e transistores

#### Semi-condutores

Diodos e transistores são elementos não lineares de circuitos eletrônicos de sistemas de medição, construídos com materiais semi-condutores, que desempenham funções que os elementos lineares não são capazes de realizar. O princípio de funcionamento destes elementos se baseia no comportamento dos elétrons nos materiais semi-condutores, principalmente o silício, quando são introduzidos outros materiais na sua estrutura cristalina (processo denominado dopagem), como o fósforo e o alumínio, formando os semicondutores tipo n e p, respectivamente. A figura abaixo mostra o número de elétrons nas diversas camadas para os elementos que constituem os semi-condutores.

Número de elétrons nas camadas dos elementos

A figura abaixo mostra um esquema da estrutura cristalina dos metais (alumínio), semi-condutores puros (silício) e dos semi-condutores tipo n e tipo p. Nos metais existem “um mar” de elétrons livres, facilitando a condução de corrente elétrica e nos semi-condutores puros existe grande dificuldade de remover elétrons das camadas de valência, o que se traduz em características elétricas isolantes.

Estrutura cristalina de metais e semi-condutores puros e dopados

No semi-condutor tipo n, o silício é “dopado” (em maior ou menor grau) pelo elemento fósforo, o que gera elétrons a mais na estrutura, que são fáceis de serem removidos ao se aplicar uma diferença de potencial sobre o material. No caso do semi-condutor tipo p, o silício é “dopado” pelo alumínio, o que gera um “buraco eletrônico” que podem ser deslocados na estrutura pela aplicação de diferença de potencial; como mostra a figura abaixo. No semi-condutor tipo n (negativo) os elétrons “livres” são os portadores de corrente (corrente de elétrons), e nos semi-condutores tipo p (positivo) são os “buracos livres” os portadores de corrente (sentido convencional da corrente)

#### Diodos

Combinando os semi-condutores tipo n e tipo p em uma junção obtém-se os diodos. A junção n-p apresenta uma zona de depreção elétrica na região da junção, cuja característica é a existência de um campo elétrico positivo no lado negativo da junção (catôdo) e um campo elétrico negativo no lado positivo (anôdo), originado pelo deslocamento de elétrons do semi-condutor tipo n para o semi-condutor tipo p. Como pode ser visto no esquema da figura abaixo.

Quando a diferença de potencial positiva, externa ao diodo, excede o campo elétrico contrário da zona de depreção, a corrente de elétrons fluirá do semi-condutor tipo n para o tipo p, com resistência praticamente nula. Porém, quando a diferença de potencial é negativa, existirá um aumento da zona de depreção, cujo campo eletrostático ampliado impedirá o fluxo de corrente de elétrons.

Portanto, o diodo funciona de maneira análoga à uma válvula de retenção, que permite o fluxo somente em um sentido. No caso de um diodo (ou junção n-p) ideal a corrente convencional somente fluirá quando for aplicado uma diferença de potencial positiva sobre o elemento.

A figura abaixo mostra a simbologia adotada para diodos, que indica o sentido da corrente convencional (contrária ao sentido do movimento dos elétrons) e o gráfico da característica corrente-tensão de um diodo típico, mostrando também o efeito da temperatura sobre a curva característica.

Simbologia e curva tensão-corrente em diodos

#### Transistores

Os transistores podem ser representados por duas junções p-n em um único elemento, que age como dois diodos em direções diferentes. Conforme a montagem das junções pode-se ter os transistores tipos npn ou pnp, cuja simbologia é mostrada na figura abaixo.

Simbologia de transistores n-p-n e p-n-p

Estes elementos não-lineares são usados em circuitos de amplificação de sinal, e para exemplificar e equacionar seu funcionamento é utilizado o circuito da figura a seguir, onde uma fonte de 3 V é conectada entre o emissor e o coletor de um transistor npn (coletor a 0V e emissor a -3V) . No mesmo circuito é conectado em paralelo a fonte duas resistências, uma de valor 2R e outra de valor R (potenciômetro), cujo terminal variável está conectada a base do transistor.

Quando o potenciômetro R está posicionado na condição de VB=-3V, a diferença de potencial entre base e emissor , VBE , é igual a 0 V, e a junção np do emissor-base não permite a passagem de corrente entre emissor e base e coletor, tal qual ocorre em diodos. A medida que o potenciômetro é deslocado para fornecer uma tensão maior na base do transistor a d.d.p. entre base e emissor aumenta, vencendo o campo elétrico da junção, permitindo a passagem de corrente entre emissor e base.

Em um transistor npn, a base tipo p possui poucos “buracos eletrônicos” (a base é “dopada” em menor grau que o emissor) o que causa uma corrente de elétrons maior do emissor para o coletor do que do emissor para a base. A corrente de elétrons, mesmo pequena, do emissor para a base também “controla” o campo elétrico da junção pn da base-coletor, uma vez que a base é feita de uma espessura muito menor que a do emissor e do coletor.

Funcionamento de transistor npn

Funcionamento de transistor npn

## Circuitos elétricos

### Circuitos com resistências

Pode-se montar circuitos resistivos combinando-se resistores em série e/ou em paralelo. A resistência equivalente é facilmente obtida considerando a lei de Ohm:

Em série:

Req = R + R = 2 R

i = E / 2 R

Em paralelo:

1 / Req = 1 / R + 1 / R

Req = R / 2		i = 2 E / R

Resistores em série e em paralelo

### Circuitos com capacitores

Pode-se montar circuitos capacitivos combinando-se capacitores em série e/ou em paralelo. A capacitância equivalente é obtida considerando as equações da corrente elétrica e dos capacitores:

C = Q / EC

Capacitância = Carga / Tensão aplicada

Equação do capacitor

i = dQ/dt

Corrente elétrica = Taxa de “passagem” da carga no tempo

[A] = [C/s]

Capacitores em série e em paralelo

Em série:

E = E1 + E2			(Diferença de tensão é a soma da queda de tensão em cada capacitor)

E1 = (1/C1) . ( i.dt

E2 = (1/C2) . ( i.dt		(A integral ( i.dt é a mesma para os capacitores em série)

E = E1 + E2 = (1/C1) . ( i.dt + (1/C2) . ( i.dt

E = (1/Ceq) . ( i.dt

1/Ceq = 1/C1 + 1/C2

Em paralelo:

E = E1 = E2	 		(Diferença de tensão é a mesma em cada capacitor)

E1.C1 = ( i1.dt

E2.C2 = ( i2.dt		(integrais ( i.dt são diferentes em cada capacitor)

E.(C1 + C2) = E.Ceq = ( (i1+i2).dt = ( i.dt

Ceq = C1 + C2

### Circuitos com resistências e capacitores

A) Circuito RC (Filtro passa-baixo CC)

Ao conectar em paralelo um capacitor C, no circuito elétrico da figura 1.7.1 (circuito de medição de temperatura com termistor) teremos a seguinte função de transferência, entre a tensão medida V e a tensão da fonte E :

Circuito R-C

onde RT é a resistência variável com a temperatura do termistor, R1 é uma resistência adicional e C é o capacitância do capacitor. Ao dividirmos numerador e denominador por (R1+RT) obtemos uma função de transferência idêntica àquela analisada no item 1.9.2.4:

onde K = RT/(R1+RT) e ( = R1.RT.C/(R1+RT) . Em uma aplicação típica, os termistores possuem resistências variáveis entre 500 a 4.000 (, a resistência R1 é igual a 1.500 ( e o capacitor possui capacitância de 47(F = 47 x 10-6 F . Considerando a resistência do termistor igual a 1.500 (, obtém-se K = 0,5 e ( = 0,03525.

A resposta do instrumento (dividido pela sensibilidade K), a uma entrada E = 5 + 0,01 sen(2(.60 t), ou seja, uma tensão constante de 5 V acrescida de um ruído em 60 Hz de amplitude 0,01, é mostrada na figura abaixo:

Resposta de circuito com capacitor

B) Circuito CR (Filtro passa-alto CA)

Ao conectar em série um capacitor C e um resistor R em uma fonte CA, como no circuito elétrico da figura 2.2.5 teremos a seguinte função de transferência, entre a tensão medida V e a tensão da fonte E :

Circuito C-R

cuja resposta em freqüência é dada pelo número complexo na forma polar:

Resposta em freqüência do circuito C-R

### Circuito com resistência e indutores

A) Circuito LR (Filtro passa-baixo CA)

Circuito LR

B) Circuito LVDT

O circuito da figura abaixo representa uma aplicação de circuitos indutivos na medição de deslocamento (LVDTs):

Interruptor aberto:

Interruptor fechado:

e

Indutâncias:

## Medições elétricas

### Medição de resistência elétrica

#### Fonte de corrente

Trata-se da técnica aparentemente mais simples, mas que na verdade exige uma fonte de corrente constante. Ela pode ser dividida em duas configurações básicas:

A) Medição a dois fios - Conhecendo a intensidade da corrente, a resistência do sensor é obtida através da medição da queda de tensão. Contudo nesse método o sinal é influenciado por variações da resistência elétrica do cabo (representado por Rfio), especialmente se ele é longo e sujeito a variações de temperatura.

Ligação a dois fios

B) Medição a quatro fios - Nesse tipo de ligação o efeito da variação da resistência elétrica do cabo é compensado. A queda de tensão é medida junto ao sensor através de dois fios complementares. Como a corrente que circula pelo voltímetro é praticamente nula, não ocorre,  então, queda de tensão nesses fios. O desvantagem desse sistema é a necessidade do cabo conter 4 fios, aumentando o custo.

Ligação a 4 fios

#### Ponte de Wheatstone

É a técnica mais utilizada pois necessita apenas de uma fonte de tensão, que é mais simples que uma fonte de corrente.

A) Ligação a dois fios - A tensão de saída (V) da ponte depende da relação entre os resistores e da tensão de alimentação (E), considerando que o medidor de tensão é de alta resistência e não existirá corrente no respectivo condutor:

Ponte de Wheatstone a dois fios

A relação entre saída e entrada na ponte de Wheatstone e a expressão para Rsensor são respectivamente:

e

Da segunda equação observa-se que se V=0 (ponte de Wheatstone balanceada) então:

A forma clássica de operação da ponte de Wheaststone consiste em ajustar o valor do resistor R3 de forma que o sinal de saída (V) seja sempre nulo. O inconveniente do modo de operação balanceado é a necessidade de ajuste do resistor R3, dificultando operação automatizada.

A ligação a dois fios possibilita a interferência da resistência elétrica dos cabos de ligação do sensor sobre o sinal da medição.

B) Ligação a 3 fios - Nesse caso a efeito da variação da resistência do cabo é minimizado, com o custo de um cabo adicional, conforme mostrado na Figura 6. Com a ponte próxima de uma condição balanceada o efeito da variação da resistência elétrica do cabo A é minimizado pela variação do cabo C.

Ponte de Wheatstone a três fios

# Medição de deslocamentos e deformações

Iniciamos o estudo de instrumentos de medições específicas com deslocamentos e deformações, pois são medições baseadas em uma grandeza básica: comprimento. A medição de deslocamento e deformações servem para medição indireta de outras grandezas, tais como: força, pressão, temperatura e etc.

## Medição de deslocamentos

### Potenciômetros

Basicamente, um potenciômetro resistivo consiste de um elemento resistivo com um contato móvel. O contato móvel pode ser de translação ou rotação, permitindo a medição de deslocamentos lineares e rotativos. Potenciômetros lineares possuem escalas de 2,5 a 500 mm, e potenciômetros rotativos indicam de 10o a 60 voltas (60x360o).

O elemento resistivo pode ser excitado tanto com tensão contínua ou alternada, e a tensão de saída é, em condições ideais de funcionamento, uma função linear do deslocamento do contato móvel, acoplado ao elemento cujo deslocamento se deseja medir.

A análise do circuito de medição com potenciômetro fornece a seguinte equação:

onde: xi é o deslocamento a ser medido, xt é o deslocamento máximo do potenciômetro, Rp é a resistência total do potenciômetro e Rm é a resistência do circuito de medição. Para especificação do potenciômetro, deve-se buscar a condição de projeto onde Rp seja muito menor que Rm. Nestas condições, Rp/Rm ( 0, e a equação do potenciômetro torna-se linear:

## Medição de deformações

### Strain gage (sensor de deformação)

Considerando um condutor de área transversal, A, comprimento linear, L, feito de um material de resistividade, (, a resistência elétrica será R=(L/A.

Se este condutor for esticado ou comprimido, sua resistência elétrica se alterará devido a:

- Variação de dimensões;

- Variação de resistividade.

A propriedade dos materiais denominada piezo-resistência indica a dependência da resistividade em relação a deformações do material.

Diferenciando a equação básica da resistência elétrica do condutor, obtém-se:

Manipulando a equação acima, e utilizando o coeficiente de Poisson, (, obtém-se:

Dividindo ambos os lados da equação acima por dL/L, que representa a deformação do material, (, obtém-se a equação dos ”strain gages”:

= k = “Gage factor”

onde, o termo 1 representa a variação da resistência devido a deformação, o termo 2.( representa a variação de resistência devido a variação de área, e o último termo se deve ao efeito da piezo-resistência.

A equação básica de um sensor de deformação será, portanto:

dR / R = k . (

# Medição de massa e força

## Medição de massa

### Introdução

Massa é considerada uma grandeza fundamental, e seu padrão é um cilindro de platina-irídio, chamada o quilograma padrão, mantido em Sévres, França.

Outros padrões nacionais podem ser comparados com este padrão através de balanças de braços iguais (balanças analíticas) com uma precisão de uma parte em 109, para massas de 1 kg.

### Balanças mecânicas

#### Balanças analíticas

A mais antiga e tradicional balança analítica possuía dois pratos ligados a um travessão, a qual era suspensa pelo seu centro por um cutelo. O objeto a ser pesado era colocado em um dos pratos. Pesos padrões suficientes eram colocados no outro prato de modo a restaurar a posição inicial do travessão. A pesagem com este tipo de balança de braços iguais era tediosa e demorada.

#### Balança de um prato

A primeira balança de um prato apareceu no mercado em 1946. A praticidade de medição era muito superior à tradicional de dois pratos. Conseqüentemente, esta nova balança passou a ser usada na maioria dos estabelecimentos comerciais. Atualmente fora de uso comum, a balança de um prato como a da figura abaixo, era construída em diversas dimensões e modelos para extensa faixa de medição.

Esquema de balança de um prato com contra-peso

### Balanças eletrônicas

Com o surgimento de elementos e circuitos eletrônicos foi possível o aperfeiçoamento dos diversos tipos de balanças e de novos sistemas de pesagem. Algumas modernas balanças eletrônicas permitem não só a pesagem rápida e eficiente de produtos, como também o cálculo simultâneo de seu preço, em função da massa medida.

Um dos princípios usados nas balanças eletrônicas é a aplicação de uma força contrária de origem eletromagnética ao suporte do prato da balança. O prato fica sobre um cilindro metálico oco, envolto por uma bobina que se ajusta no pólo interno de um ímã cilíndrico.

Uma corrente elétrica na bobina cria um campo magnético que suporta ou levita o cilindro, o prato, um braço indicador e o objeto sobre o prato. A corrente é ajustada, de modo que o nível do braço indicador fique na posição nula quando o prato está vazio.

Quando um objeto é colocado no prato da balança, o deslocamento do suporte é compensado. O braço indicador e o próprio prato movem-se para baixo, o que aumenta a quantidade de luz que atinge a fotocélula do indicador de zero. A intensidade da força restauradora é controlada pela corrente que passa pelas bobinas do sistema de compensação eletromagnética, que, por usa vez, é proporcional à massa adicionada.

Esquema de um tipo de balança eletrônica

A corrente da fotocélula é então amplificada e passa a alimentar a bobina, criando assim um campo magnético maior, o que faz o prato voltar à sua posição original. A corrente necessária para manter o prato e o objeto na posição nula é diretamente proporcional à massa do objeto. Um microprocessador converte a intensidade de corrente em massa, sendo mostrada no visor. As balanças eletrônicas são de vários tipos, com leituras de escala de várias quilogramas passando por 0,1 mg (micro-balança) até 0,1 µg (ultra-microbalança).

As balanças eletrônicas geralmente possuem um controle automático de tara, o qual permite a taragem, ou seja, permite ao display mostrar zero já com um peso adicionado (por exemplo, um frasco de pesagem). A maioria das balanças permitem a taragem com até 100% de sua capacidade. através da qual mede a quantidade pretendida, expressa na unidade (SI) - o quilograma (kg). Atualmente estas possuem um mecanismo de contagem e verificação automatizada, a qual indica o preço a pagar pelo produto.

### Fatores que influenciam a medição

A precisão e a confiabilidade das medições estão diretamente relacionadas com a localização da balança. Os principais itens a serem considerados para uma medição confiável são:

#### Características da sala de pesagem e da bancada:

- Evitar a luz direta do sol e correntes de ar.

- Isolar choques e vibrações.

- A bancada deve ser rígida, não podendo ceder ou deformar durante a operação de pesagem. Pode-se usar uma bancada de laboratório bem estável ou uma bancada de pedra.

- Ser antimagnética (não usar metais ou aço) e protegida das cargas eletrostáticas (não usar plásticos ou vidros).

#### Condições do ambiente

- Manter a temperatura da sala constante.

- Manter a umidade entre 45% e 60% (deve ser monitorada sempre que possível).

- Não pesar próximo a irradiadores de calor.

- Colocar as luminárias distantes da bancada, para evitar distúrbios (radiação)

O uso de lâmpadas fluorescentes é menos crítico.

- Evitar pesar perto de equipamentos que usam ventiladores

Ar condicionado, computadores, etc.)

#### Cuidados básicos

- Verificar sempre o nivelamento da balança.

- Deixar sempre a balança conectada à tomada e ligada para manter o equilíbrio térmico dos circuitos eletrônicos.

- Deixar sempre a balança no modo stand boy, evitando a necessidade de novo tempo de aquecimento (warm up).

#### Influencias Físicas

A) Temperatura

Efeito Observado: O mostrador varia constantemente em uma direção.

Motivo: A existência de uma diferença de temperatura entre a amostra e o ambiente da câmara de pesagem provoca correntes de ar. Estas correntes de ar geram forças sobre o prato de pesagem fazendo a amostra parecer mais leve (chamada flutuação dinâmica). Este efeito só desaparece quando o equilíbrio térmico for estabelecido. Além disso, o filme de umidade que cobre qualquer amostra, e que varia com a temperatura, é encoberto pela flutuação dinâmica. Isto faz com que um objeto frio pareça mais pesado ou um objeto mais quente mais leve.

Medidas corretivas:

- Nunca pesar amostras retiradas diretamente de estufas, muflas, ou refrigeradores.

- Deixar sempre a amostra atingir a temperatura do laboratório ou da câmara de pesagem.

- Procurar sempre manusear os frascos de pesagens ou as amostras com pinças.

Se não for possível, usar uma tira de papel.

- Não tocar a câmara de pesagem com as mãos.

B) Variação de massa

Efeito Observado: O mostrador indica leituras que aumentam ou diminuem, continua e lentamente.

Motivo: Ganho de massa devido a uma amostra higroscópica (ganho de umidade atmosférica) ou perda de massa por evaporação de água ou de substâncias voláteis.

Medidas corretivas:

- Usar frascos de pesagem limpos e secos e manter o prato de pesagem sempre livre de poeira, contaminantes ou gotas de líquidos.

- Usar frascos de pesagem com gargalo estreito.

- Usar tampas ou rolhas nos frascos de pesagem.

C) Eletrostática

Efeito Observado: O mostrador da balança fica instável e indica massas diferentes a cada pesagem da mesma amostra. A reprodutibilidade dos resultados fica comprometida.

Motivo: O seu frasco de pesagem está carregado eletrostaticamente. Estas cargas formam-se por fricção ou durante o transporte dos materiais, especialmente os pós e grânulos. Se o ar estiver seco (umidade relativa menor que 40%) estas cargas eletrostáticas ficam retidas ou são dispersadas lentamente. Os erros de pesagem acontecem por forças de atração eletrostáticas que atuam entre a amostra e o ambiente. Se a amostra e o ambiente estiverem sob o efeito de cargas elétricas de mesmo sinal [+ ou -] ocorrem repulsões, enquanto que sob o efeito de cargas opostas [+ e -], observam-se atrações.

Medidas corretivas:

- Aumentar a umidade atmosférica com o uso de um umidificador ou por ajustes apropriados no sistema de ar condicionado (umidade relativa ideal: 45-60%).

- Descarregar as forças eletrostáticas, colocando o frasco de pesagem em um recipiente de metal, antes da pesagem.

- Conectar a balança a um "terra" eficiente.

D) Magnetismo

Efeito Observado: Baixa reprodutibilidade. O resultado da pesagem de uma amostra metálica depende da sua posição sobre o prato da balança.

Motivo: Se o material for magnético (ex.: ferro, aço, níquel, etc.) pode estar ocorrendo atração mútua com o prato da balança, criando forças que levam a uma medida errônea.

Medidas corretivas:

- Se possível, desmagnetize as amostras ferromagnéticas.

- Como as forças magnéticas diminuem com a distância, separar a amostra do prato usando um suporte não-magnético (ex.: um béquer invertido ou um suporte de alumínio).

- Usar o gancho superior do prato da balança, se existir.

## Medição de força

### Introdução

Existe uma correlação direta entre força e massa, dada pela segunda Lei de Newton, F=m.a . Na calibração de sensores de força pode-se utilizar corpos de massas conhecidas (massas-padrão) para exercer sua força-peso sobre o medidor. Desta maneira, é necessário conhecer a aceleração da gravidade, g, no local onde será utilizado o sensor de força, caso este seja calibrado com massas-padrão:

[cm/s2]

[cm/s2]

onde ( é a latitude e h é a altitude em relação ao nível do mar no local, sendo (g a correção da aceleração da gravidade devido a altitude local.

### Dinamômetro de mola

Sendo o mais simples sensor de força, o dinamômetro de mola, utiliza como princípio de funcionamento a propriedade da elasticidade linear dos materiais metálicos, dentro de uma faixa de tensão sobre o material da mola:

F = K.x		[N/m].[m]

onde x é a deformação da mola de elasticida K.

A escala na parte fixa do dinamômetro de mola é normalmente feita para indicar diretamente a força, F, exercida nas extremidades.

Dinamômetro de mola

### Células de carga

Utiliza sensores de deformação (strain gages) para medir deformação de uma barra sob o efeito da força externa a ser medida.

Existem diversos modelos de células de carga disponíveis no mercado, sendo a mais simples a do tipo barra sob tensão.

Normalmente utiliza-se o circuito em ponte de Wheatstone para medição da resistência.

Célula de carga - Um quarto de ponte (Quarter bridge)

Outros tipos de células de carga utilizam circuitos em ponte completa.

A) Barra

Equacionamento da célula de carga:

Tensão / Deformação:

( = E.( 	( = (/E

( = Deformação [m/m]

( = Tensão [N/m2]

E = Módulo de elasticidade do material [N/m2]

Deformação nos sensores:

(1 = (.E		(3 = (.E

(2 = - ( (1 		(4 = - ( (3		( = Coef. de Poisson

Tração da barra:			(1 , (3 > 0 		(2 , (4 < 0

Compressão da barra:		(1 , (3 < 0 		(2 , (4 > 0

Equação da ponte completa (full bridge):

Variação da resistência é bem menor que o valor da resistência de cada sensor:

Para cada sensor a deformação é medida através da variação de resistência multiplicada pelo fator k:

Consequentemente:

Correlacionando as deformações através do coeficiente de Poisson:

Com ( = 0,3 , (1 = (3 = ( , tem-se:

Como ( = F/A 	e 	( = (.E

# Medição de rotação, torque e potência

## Medição de rotação

A velocidade angular, é a razão entre o deslocamento angular e o tempo decorrido no deslocamento, e tem como unidade o radiano por segundo (rad/s), ou dimensionalmente, s-1. A velocidade angular de um eixo rotativo, por exemplo, está relacionada com a freqüência de rotação de tal eixo. Uma freqüência f significa uma duração de 1/f para uma rotação de um ângulo de 2( radianos durante essa rotação: ( = 2(f.

Os instrumentos usados para medir a velocidade angular de eixos rotativos são chamados tacômetros. Existem basicamente três tipos principais de tacômetros: os mecânicos, os eletromagnéticos e os ópticos. Uma das principais diferenças entre estes é a potência retirada do eixo que gira (os mecânicos, em geral, tomam mais potência do eixo rotativo). Isso significa que a velocidade de rotação do eixo pode ser significativamente reduzida quando um tacômetro mecânico é utilizado em máquinas de pequeno porte.

### Tacômetro mecânico

O tipo mais antigo de tacômetro mecânico é aquele baseado no princípio do regulador de Watt, dispositivo inventado em 1788, para controlar a rotação de motores a vapor.

A figura a seguir ilustra uma das formas utilizadas como tacômetro, uma versão para utilização com eixos verticais. As duas massas (A e B) são ligadas a braços articulados que giram com o eixo. Os braços sofrem a ação de uma força, o peso do colar, que tende a estira-los e os mantém próximos do eixo.

Quando o eixo gira, as massas A e B movem-se para fora e, quanto maior a velocidade angular do eixo, mais se afastam dele. Esse movimento de A e B resulta no deslizamento para cima do colar no eixo, o que faz o ponteiro mover-se pela escala. A posição do ponteiro na escala depende assim da velocidade angular do eixo.

Tacômetro mecânico.

### Tacogerador

Um tacogerador utilizado para medir velocidade angular é essencialmente um pequeno gerador de eletricidade. Quanto mais rápido gira a bobina, maior a fem nela induzida. Se as conexões elétricas forem feitas à bobina e a saída levada a um voltímetro, então a leitura do voltímetro estará relacionada à velocidade angular da bobina. Os tacogeradores podem ser utilizados para medições diretas de freqüências de eixos giratórios até cerca de 6 000 rpm, com uma precisão de, em geral, de 2%.

Elementos básicos de um gerador.

### Tacômetro indutivo

A figura abaixo mostra um tacômetro de captação indutivo. Uma roda com dentes é presa ao eixo rotativo. Quando os dentes da roda se movem à frente do magneto é produzida uma variação no fluxo magnético através da bobina, e isso resulta na indução de uma fem dentro da bobina.

Cada dente que passa na frente do magneto resulta em um pulso de voltagem na bobina. A freqüência desses pulsos – isto é, o numero de pulsos produzidos por segundo – está relacionada à velocidade angular.

Tacômetro de captação indutivo

### Tacômetro fotoelétrico

A figura abaixo mostra uma versão de um tacômetro de captação fotoelétrico. Um disco pulsador é associado ao eixo e, quando este gira, o facho de luz é “cortado”. Isso faz a célula fotoelétrica detectar pulsos de luz, estando a freqüência na qual recebe os pulsos relacionada à velocidade angular do eixo.

Os pulsos produzidos com o captador indutivo ou com o captador fotoelétrico geralmente tem de ser ajustados para que possam ser contados. O sistema de medição tem assim um sensor, conectado através de um condicionador de sinais, o formador de pulsos, a um mostrador digital. Este tipo de tacômetros não aplicam nenhuma carga sobre o eixo (exceto a inércia do disco) pois não há conexão física entre o sistema de medição e o eixo.

Tacômetro fotoelétrico

### Estroboscópio

Um instrumento que não coloca carga sobre o eixo é o estroboscópio. Basicamente, o estroboscópio é uma luz intermitente, cuja freqüência é conhecida. Se no eixo for feita uma marca e esta for vista pela incidência da luz intermitente, então, se a freqüência da luz for a mesma que a freqüência do eixo, a marca parecerá estar estacionária porque o eixo e a marca só serão iluminados quando a marca estiver na mesma posição a cada rotação.

Quando a marca parecer mover-se, será devido à freqüência do estroboscópio ser diferente da freqüência de rotação do eixo. Assim uma medição de freqüência da luz intermitente fornece uma medida da freqüência de rotação do eixo.

A marca no eixo parecerá estacionária quando a freqüência de rotação do eixo for um múltiplo inteiro da freqüência da luz. Isso é devido ao eixo poder fazer qualquer numero de rotações entre os lampejos, e a marca parecera estar estacionária, desde que, no intervalo entre os lampejos, o eixo faca um numero inteiro de rotações completas.

### Comparação entre os tipos

Sistema de regulador Watt: impõe carga ao eixo; medição grosseira; pode ser utilizado para controlar a velocidade angular; robusto.

Tacogerador: pouca carga imposta ao eixo; faixa de até 6 000 rpm; fornece exposição à distancia; precisão similar ao tacômetro de corrente parasita; relativamente barata.

Tacômetro de captação de sinal digital: pouca carga imposta ao eixo; faixas de até 6 000 000 rpm; fornece exposição à distancia; pode ser preciso; não é barato.

Estroboscópio: nenhuma carga imposta ao eixo; faixa geralmente de até 18 000 rpm; o eixo tem que ser observado; muito preciso.

Comparação entre os métodos de obtenção de sinal.

## Medição de torque em eixos

### Freio Prony

O dispositivo mais antigo, utilizado até os dias de hoje para medir torque em eixo é constituído por um volante fixo ao eixo circundado por sapatas, conectadas a um braço cuja extremidade se apóia sobre um medidor de força. O volante, acionado pelo motor, tem o seu movimento restringido pelo atrito aplicado pelas sapatas, que transmite o esforço ao braço apoiado sobre omedidor.

A partir das leituras de força, calcula-se o torque despendido pelo motor. Esse dispositivo é conhecido como freio de Prony.

O freio de Prony apresenta vários inconvenientes operacionais, destacando-se o fato de manter a carga constante independente da rotação empregada. Então, se a rotação cai, em virtude do motor não suportá-la, a rotação irá diminuir até a parada total do mesmo.

Freio de Prony

### Freio hidráulico

O freio hidráulico possui um rotor aletado que gira no interior de uma carcaça com estatores também aletados. A água entra na câmara do rotor axialmente, ao centro. Pela ação centrífuga, a água é acelerada e lançada para a saída, formando um anel no interior da câmara do rotor, que gira com rotação aproximadamente igual a metade da velocidade do disco do rotor.

A energia mecânica fornecida pelo motor em ensaio é absorvida e convertida em calor no escoamento da água entre as aletas do rotor e dos estatores.

O torque resultante aplica uma resistência ao movimento de rotação do rotor e tende a girar a carcaça no mesmo sentido da máquina em teste. Este esforço é transmitido, por meio de um braço, a um medidor de força instalado a uma distância fixa da linha de centro do freio.

Freio hidráulico

### Transdutores de torque

Os transdutores de torque permitem a medição direta de torque em um eixo, sendo estes medidores instalados entre a carga mecânica e o motor (elemento primário de potência), conforme ilustra a figura abaixo. Devido a esta características de montagem, os transdutores são basicamente utilizados no desenvolvimento de máquinas rotativas em laboratórios, tais como, ventiladores, bombas, turbinas e etc.

Montagem de transdutores de torque

Existem basicamente dois tipos de transdutores de torque, os que utilizam strains gages e os que utilizam sensores de deslocamento indutivos.

De maneira semelhante aos transdutores de força (células de carga), os transdutores de torque podem utilizam as várias configurações possíveis de montagem de strain-gages fixos ao eixo onde se está medindo o torque. Normalmente, são utilizados quatro strain-gages dispostos em 45º , como mostra a figura abaixo.

Transdutores de torque com strain-gages

## Medição de potência mecânica

A grandeza potência mecânica é uma grandeza derivada de das grandezas torque e rotação, que podem ser medidas diretamente:

P = T.(	[W]=[N.m].[rd/s]

### Dinamômetro elétrico

Dinamômetro elétrico é um gerador elétrico de corrente contínua, que acionado pela máquina em teste (motor de combustão, turbina hidráulica, e etc.) produz energia elétrica, a qual será consumida por uma carga variável (cuba eletrolítica ou resistores), e devido a construção em balanço da sua carcaça permite, ao mesmo tempo, a medição de torque através de contra-pesos ou células de carga.

Tem a vantagem de poder ser utilizado como motor elétrico para medição de potência de atrito da máquina em prova. Tem custo elevado e sua utilização só se justifica em casos especiais.

# Medição de pressão

## Introdução

A pressão significa “força por unidade de área”  que atua sobre uma superfície, e é expressa em diversas unidades: mmHg (milimetros de mercúrio); mH20 (metro de água); psi (libras por polegada quadrada), kgf/cm2  (quilograma-força por centímetro quadrado), Pascal (N/m2), bar, mbar (milibares), etc. Sendo:

Pressão absoluta: Pressão positiva a partir do vácuo completo e

Pressão manométrica ou relativa: Diferença entre a pressão medida e a pressão atmosférica.

A pressão atmosférica ou pressão barométrica é a força por unidade de área exercida pela atmosfera terreste em um determinado local. Sua medida é realizada através dos instrumentros denominados barômetros. O físico e matemático italiano Evangelista Torricelli (1608-1647), foi o primeiro a desenvolver um barômetro. Denominam-se manômetros e vacuômetros os instrumentos utilizados para medir pressão acima e abaixo da pressão ambiente atmosférica local, respectivamente.

## Barômetros

### Barômetros de mercúrio

Sabe-se que uma coluna líquida de altura h, massa específica (, em um local onde a aceleração da gravidade é g, exerce na sua base uma pressão que equilibra a pressão atmosférica patm, donde se conclui pela relação: patm= (gh. Usa-se freqüentemente, como líquido, o mercúrio, por sua grande massa específica (menores valores de h).

A) Barômetro de Cuba

Toma-se um tubo de vidro de comprimento próximo de 1 m, de secção constante ou não, fechado numa das extremidades; enche-se de mercúrio e, tapando a extremidade livre, emborca-se o tubo em uma cuba também contendo mercúrio.

A superfície superior do líquido, no tubo, estacionará à altura h acima do nível de Hg contido na cuba. Conhecendo a massa específica do mercúrio, ( e a aceleração da gravidade no local, g, determina-se a pressão atmosférica ambiente. Esse procedimento é a síntese da experiência de Torricelli.

B) Barômetro Normal

Determina a pressão com boa precisão (0,01 mm de Hg); serve mesmo como padrão para a aferição de outros barômetros.

Compõe-se de um tubo em forma de J, com cerca de 80 cm de altura e 2 cm de diâmetro, fixo a um suporte que permite mantê-lo na vertical; a leitura é feita por meio de uma escala adaptada a ele e vizinha do tubo, ou, ainda, com o auxílio de um catetômetro. A fim de evitar um fenômeno excessivo de capilaridade, o tubo tem suas extremidades 'alargadas'. Para maior precisão deve-se utilizar um termômetro para corrigir o efeito da temperatura sobre os comprimentos medidos e massa específica do mercúrio.

### Barômetros metálicos

Caracterizam-se por não possuírem coluna barométrica, podem ser portáteis, embora de menor precisão.

#### Barômetro Aneróide

O dispositivo sensível à pressão é um tubo fechado, metálico, de paredes muito delgadas; constitui uma superfície toroidal não completa e desprovida de ar internamente.

Da figura observa-se que, um aumento de pressão provoca um acréscimo da força externa (F = (p.S em direção ao centro e um acréscimo (f = (p.s  em direção oposta. Como S > s, resulta (F > (f.  S e s são as
áreas das faces externa e interna do toróide.

Assim, um aumento de pressão aproxima os extremos A e B e uma diminuição os afasta. Considerando uma relação linear, K, entre a variação da distância AB, (AB , e diferença de forças, (F - (f , tem-se:

portanto, (AB é inversamente proporcional a (p.

Uma engrenagem leve e um ponteiro ampliam as variações (AB, que podem ser medidas em uma escala (expressa em unidades de pressão).

#### Barômetro de Vidi

Mede a pressão atmosférica tomando como referência as deformações produzidas sobre uma caixa metálica, hermeticamente fechada na parte superior por uma lamina de aço ondulada e muito flexível, em cujo interior é feito vácuo.

Um ponteiro amplia as deformações e percorre uma escala.

## Manômetros

### Manômetro de peso morto

Utiliza-se o manômetro de peso morto na calibração de outros medidores de pressão devido a sua precisão. A pressão é obtida pela colocação de massas conhecidas e padronizadas sobre um êmbolo de área também conhecida de forma que, para uma determinada força-peso sobre o êmbolo pode-se calcular a pressão exercida.

Manômetro de peso morto para calibração

No manômetro da figura acima é utilizado o método de comparação direta com um manômetro de Bourdon. A pressão é gerada hidraulicamente, utilizando óleo, colocado através de um reservatório fechado com válvula agulha. Girando-se manualmente o volante, obtemos pressão no óleo que é equilibrada pela força-peso sobre o êmbolo.

### Manômetros de coluna líquida

Os manômetros de coluna líquida, outrora largamente utilizados, estão sendo progressivamente abandonados, principalmente devido ao fato de normalmente necessitar de um líquido manométrico mais denso que a água, como é o caso do mercúrio metálico. Este líquido pode vazar para o interior da tubulação, provocando contaminações.

Outro problema é a grande dificuldade de adaptar sistemas de leitura remota e saídas para registradores e processadores. Os manômetros de coluna mantém, no entanto, ainda uma grande vantagem: não necessitam calibração, desde que possa se garantir a densidade do liquido manométrico e a exatidão da escala que mede a altura da coluna. Ainda hoje os manômetros de coluna líquida são utilizados freqüentemente como padrões práticos para calibração de transdutores de pressão. As faixas de medição de pressão podem ser bastante extensas uma vez que o fluido manométrico (mercúrio, óleo ou água) pode ser mudado de acordo com a pressão ou depressão a serem medidas.

#### Colunas de áreas diferentes

É constituída por dois vasos comunicantes, sendo um deles de diâmetro menor (um tubo) que o outro, no qual se faz a leitura da pressão pelo nível através de uma régua montada aplica pela altura da coluna líquida, como se vê na figura abaixo. Na figura, a pressão na coluna de maior área é a maior. Seu princípio de funcionamento limita a utilização em pressões muito altas.

Manômetros de coluna

#### Coluna inclinada

Se a coluna de menor área é posicionada em um ângulo ( com o plano horizontal, o comprimento preenchido pelo líquido será maior, para uma mesma diferença de pressão, melhorando a sensibilidade de medição.

#### Tubo em U

Na figura ao lado está esquematizado um tubo em U no qual se aplica um só valor de pressão em cada um dos ramos (ramo a e ramo b). Na figura da direita a pressão no ramo a é maior, provocando a elevação do líquido no ramo b. O desnível h se relaciona com a diferença pa - pb por :

pa-pb = (gh

### Medição por deformação elástica

Os instrumentos que medem a pressão por deformação elástica usam tal deformação para mover um ponteiro através, normalmente, com engrenagem de amplificação.

#### Manômetro de Bourdon

O manômetro de Bourdon é um medidor totalmente mecânico de pressão, onde todas estas funções são facilmente identificáveis, seja o manômetro de Bourdon mostrado na figura ao lado.

A pressão medida é a do fluido na tubulação ou reservatório no qual se instala o manômetro. O tubo de Bourdon é o elemento sensor primário e o elemento conversor de variável, uma vez que é neste elemento que a pressão do fluido é convertida em uma deformação.

A articulação e a engrenagem em setor transmitem a deformação do tubo de Bourdon à engrenagem central através de um movimento giratório de pequena dimensão.

A engrenagem central amplifica o movimento giratório movimentando o ponteiro, e a escala relaciona a posição do ponteiro com a pressão manométrica.

Para evitar oscilações na medição, quando existe flutuações na linha de pressão, pode-se utilizar um estrangulamento entre a fonte de pressão e o manômetro (com uma válvula de agulha, por exemplo).

A relação entre a amplitude do sinal de saída e a amplitude do sinal de entrada (po/pi em função da freqüência da oscilação é indicada na figura abaixo. Pressões de entrada constantes ou em baixa freqüência de oscilação podem ser medidas normalmente, enquanto que flutuações de alta freqüência são atenuadas. 	O estrangulamento pode ser alterado, por exem-plo, por uma válvula de agulha, permitindo o ajuste do efeito de filtragem.

Filtragem por estrangulamento da entrada

### Pistão com mola

Neste o êmbolo de um cilindro é mantido em uma das extremidades do cilindro por ação de uma mola e é forçado à outra extremidade por ação da pressão a ser medida. O movimento do êmbolo é transmitido a um ponteiro.

### Manômetro tipo fole

Os foles são tubos de paredes corrugadas que por seu formato se forma no sentido de crescer longitudinalmente quando a pressão interna é maior que a externa.

Se a pressão interna diminui em relação à externa então o fole retorna à condição de repouso seja por ação de mola auxiliar ou pela elasticidade do próprio material do fole.

### Manômetro diafragma

Os diafragmas podem ser metálicos ou não metálicos. Os primeiros são em geral feitos de latão, bronze fosforoso, cobre - berílio, monel e aço inoxidável. Já os não metálicos podem ser feitos em couro, neoprene, polietileno e teflon.

A pressão aplicada produzirá a flexão do material enquanto seu retorno à posição de repouso será garantido por uma mola auxiliar no caso dos não metálicos ou pela elasticidade do metal que os compõe nos caso dos metálicos.

# Medição de vazão

## Introdução

Existem diversos tipos de medidores de vazão de escoamento, sendo que a escolha de um tipo dependerá das condições necessárias ao sistema, como por exemplo, a faixa de medição, o tipo de fluido, precisão e outros.

Os principais tipos de medidores de vazão:

- Deslocamento positivo

- Pressão diferencial

- Turbina

- Eletromagnético

- Roda d’água

- Ultrasônico

- Térmicos

- Canais

## Medidores de deslocamento positivo

Os medidores de deslocamento positivo operam de forma contrária a bombas de mesmo nome: enquanto nessas um movimento rotativo ou oscilante produz um fluxo, neles o fluxo produz um movimento. Em geral, não se destinam a medir a vazão instantânea, mas sim o volume acumulado durante um determinado período. São mais adequados para fluidos viscosos como óleos (exemplo: na alimentação de caldeiras para controlar o consumo de óleo combustível). O movimento rotativo pode acionar um mecanismo simples de engrenagens e ponteiros ou dispositivos eletrônicos nos instrumentos mais sofisticados.

Algumas vantagens são:

- adequados para fluidos viscosos, ao contrário da maioria.

- baixo a médio custo de aquisição.

Algumas desvantagens:

- não apropriados para pequenas vazões.

- alta perda de carga devido à transformação do fluxo em movimento.

- custo de manutenção relativamente alto.

- não toleram partículas em suspensão e bolhas de gás afetam muito a precisão.

### Medidor de engrenagens

Medidores de vazão de deslocamento positivo com engrenagens são equipamentos tipicamente utilizados para operações com líquidos viscosos, onde é freqüente a dificuldade de aplicar outros tipos de medidores.

Medidor de vazão de engrenagens retas

Medidor de engrenagens ovais

De maneira semelhante ao tipo de engrenagens retas, o diferencial de pressão através do medidor de vazão, provoca forças em um par de engrenagens ovais, forçando-as a girar.

Na posição 1, forças uniformes são exercidas em cada face do rotor B. Mesmo que fossem diferentes, o rotor B, que está hidraulicamente balanceado, não giraria. O rotor A é submetido a uma força uniforme na face superior, na qual possui quantidade conhecida de fluido entre o próprio rotor e o corpo do medidor, porém, na outra extremidade não existe a ação desta força. Como a pressão a montante é maior que a pressão a juzante, o rotor A gira no sentido horário e o rotor B gira no sentido inverso.

Na posição 2, enquanto existe o escoamento do fluido da câmara superior, a movimentação do rotor B permite o preenchimento da câmara inferior. O contínuo diferencial de pressão, existente entre a montante e a juzante, resulta no movimento contínuo das engrenagens.

Na posição 3, uma mesma quantidade do fluido está retida entre o rotor B e o corpo do medidor. Enquanto houver vazão, as engrenagens se movimentarão de forma proporcional à velocidade do fluxo. Na construção das engrenagens, pastilhas magnéticas são alojadas em seus corpos de forma que, a cada revolução, atuem sensores na face externa do corpo do medidor.

### Embolo rotativo

Operação de medidor de embolo rotativo

### Medidor de palhetas

A pressão do líquido faz  com que o rotor e as palhetas circulem, o líquido é separado em unidades de  medição, na medida que ele avança através do medidor. Cada unidade de líquido é aprisionada na câmara de medição entre duas palhetas, o rotor e o corpo do medidor, na medida que o rotor e as palhetas continuam girando, o líquido que está sendo medido flui  para fora do medidor, assim que as palhetas vão se acomodando dentro do rotor.

O rotor e as palhetas, ambos rodam em um círculo  verdadeiro e a ação das  palhetas extendendo-se e retraindo-se do rotor é causada quando elas são forçadas a rodar em diferentes centros. Cada rotação do rotor mede um volume exato de líquido que corresponde a cada revolução do rotor que são contadas através do conjunto de engrenagens e transmitidas mecanicamente para o eixo de saída.

### Lóbulos rotativos

Os medidores de lóbulos rotativos são medidores de deslocamento positivo e constituídos de dois corpos móveis principais com perfil lobular em forma de "8", posicionados perpendicularmente ao fluxo, com eixos de rotação paralelos. A posição relativa desses dois corpos é tal que, ao girarem em sentidos opostos pela ação da pressão diferencial entre a entrada e a saída do medidor, suas formas vão tangencialmente se complementando e formando alternadamente com as paredes internas do medidor uma câmara de medição ora na parte superior, ora na parte inferior.

Medidor de lóbulos rotativos

À medida em que os corpos giram, a câmara aumenta de volume e se enche com o fluido até ser completamente confinada por um dos corpos, formando um volume bem definido. Com a seqüência do movimento rotativo, este volume de fluido é descarregado para a saída do medidor ao mesmo tempo em que uma nova câmara de medição é formada, no lado oposto do medidor, pelo outro corpo. O volume de gás que está contido entre estes corpos (lóbulos) e a carcaça recebe o nome de volume elementar. A cada ciclo completo de um medidor são deslocados quatro volumes elementares. O correto posicionamento relativo entre os dois lóbulos é assegurado por engrenagens idênticas, denominadas de conjugação, fixadas nas extremidades dos eixos. Este movimento de rotação dos lóbulos é transmitido por meio de engrenagens adequadas ao sistema totalizador que fornece a leitura.

As folgas entre os dois lóbulos e entre estes e as paredes do medidor devem ser tão pequenas quanto possível para minimizar as fugas entre a montante e a jusante, o que torna estes medidores muito sensíveis à presença de partículas sólidas, motivo pelo qual estes medidores devem ser instalados sempre com um filtro à montante. A rangeabilidade deste tipo de medidor normalmente situa-se entre 20:1 e 50:1 e sua acurácia é de ± 1%, podendo atingir valores muito menores da ordem de ± 0,25%.

Os medidores de lóbulos rotativos podem ser utilizados para medição de gás natural nos segmentos industrial, comercial e residencial. Podem operar com baixas e médias pressões. Em muitos casos, podem substituir os medidores do tipo turbina e tipo diafragma, devido à sua ótima rangeabilidade e precisão, além da durabilidade e menor custo quando comparados em determinadas condições de operação.

### Medidores de diafragma

Os medidores tipo diafragma são medidores volumétricos, conhecidos como medidores de foles ou de paredes deformáveis. São constituídos por um conjunto de quatro câmaras de medição de volume variável, ligadas mecanicamente a um conjunto de válvulas de distribuição que controlam a direção do gás de maneira a encher e esvaziar as câmaras de partições flexíveis (diafragmas).

O conjunto de válvulas faz o gás penetrar sucessivamente nas câmaras de tal modo que a cada instante uma destas câmaras é submetida à pressão diferencial entre a entrada e a saída do medidor. Assim sendo, a câmara se deforma e seu movimento, acoplado ao sistema de movimentação das válvulas, modifica a distribuição.

Quando uma câmara está cheia, uma outra câmara de medição, esvaziada num ciclo anterior, é aberta. O deslocamento desta nova câmara é tal que tende a ajudar o esvaziamento da câmara preenchida no passo anterior. Quando as partes móveis desse dispositivo medidor retornam pela primeira vez à posição ocupada inicialmente, o volume deslocado da entrada para a saída do medidor corresponde à capacidade total das quatro câmaras de medição, cujo valor é conhecido e chamado de volume cíclico.

Este movimento rotativo do dispositivo medidor é transmitido através de engrenagens adequadas a um sistema totalizador que soma os volumes cíclicos e ajusta a leitura para a unidade desejada.

As características mais importantes dos medidores tipo diafragma são: a ampla faixa de medição que proporcionam, normalmente em torno de 150:1, e a perda de carga muito reduzida, o que permite seu emprego em instalações com pressões muito baixas.

A precisão destes medidores normalmente situa-se entre ± 1,5% e ± 3,0%, podendo atingir valores menores da ordem de ± 0,5%. São utilizados para medição de GN no segmento comercial e, largamente, no segmento residencial. Por outro lado, devido às suas características construtivas, não podem ser utilizados para medição de altas vazões e também não podem operar com médias e altas pressões.

## Medidores de pressão diferencial

A aplicação da equação de Bernoulli é utlizada para medição da vazão do fluido através da diferença de pressões entre duas seções diferentes. Entretanto, isso só vale para o escoamento laminar de um fluido ideal. Fluidos reais exigem fatores de correção, que são aplicados nos dispositivos práticos. Existem outros arranjos mas o princípio básico é o mesmo: uma diferença de pressão é convertida em vazão por meios de coeficientes ou fórmulas determinados empiricamente.

Neste tipo de medidor o fluxo de fluido ao passar pelo elemento primário sofre uma restrição que lhe obriga a mudar de velocidade provocando um diferencial de pressão. Este diferencial de pressão, que é medido por um elemento secundário, é relacionado com a vazão do fluido.

### Placa de Orifício

É um dos meios mais usados para medição de fluxos. Dados de entidades da área de instrumentação mostram que, nos Estados Unidos, cerca de 50% dos medidores de vazão usados pelas indústrias são deste tipo. Certamente as razões para tal participação devem ser as vantagens que apresenta: simplicidade, custo relativamente baixo, ausência de partes móveis, pouca manutenção, aplicação para muitos tipos de fluido, instrumentação externa, etc.

Placa de orifício

Desvantagens também existem: provoca considerável perda de carga no fluxo, a faixa de medição é restrita, desgaste da placa, etc. Um arranjo comum é dado na figura acima. A placa provoca uma redução da seção do fluxo e é montada entre dois anéis que contêm furos para tomada de pressão em cada lado. O conjunto é fixado entre flanges, o que torna fácil sua instalação e manutenção.

A medição da diferença de pressão p1-p2 pode ser feita por algo simples como um manômetro de líquido e uma tabela ou uma fórmula pode ser usada para calcular a vazão. Ou pode ser coisa mais sofisticada como transdutores e o sinal processado por circuitos analógicos ou digitais para indicação dos valores de vazão. Considerando o escoamento horizontal, as parcelas de energia potencial na equação de Bernoulli se anulam então:

ou

Considerando o escoamento incompressível, as vazões são as mesmas em qualquer seção. Assim, Q = V1 A1 = V2 A2. Logo: V1 = V2 (A2/A1). Substituindo na relação anterior:

ou

Ou

Entretanto, esta equação somente é válida para fluidos ideais e escoamento laminar.

Para fluidos reais e escoamento turbulento, deve ser introduzido um coeficiente de escoamento C. Assim:

No escoamento real ocorre uma deformação das linhas de fluxo, de forma que a tomada de pressão p1 corresponde aproximadamente ao diâmetro interno da tubulação (D1 da Fig 7.3.1), porém, a tomada de pressão p2 não corresponde ao diâmetro da placa (D2 da Fig 7.3.2). Portanto, a área efetiva A2 não pode ser considerada como igual à área do orifício da placa.

O coeficiente C é determinado experimentalmente e valores são encontrados em tabelas. Notar que ele depende do fluido, dos diâmetros da tubulação e do orifício da placa. Instrumentos comerciais podem usar o coeficiente e indicar diretamente os valores de vazão.

### Bocal e venturi

A figura 7.3.2 mostra os arranjos de medidores de pressão diferencial: o bocal e o denominado tubo de Venturi, em homenagem ao seu inventor (G B Venturi, 1797). O bocal pode ser considerado uma placa de orifício com entrada suavizada. Há menor perda de carga no fluxo, mas o diferencial de pressão é também menor. Possui uma largura de faixa, rangeabilidade (entendido como sendo a proporção entre a vazão máxima e mínima a ser medida, dentro de um limite de erro aceitável) máxima em torno de 4:1.O limite de erro destes medidores, é da ordem de ± 2%.

Devido a estas características, atualmente este tipo de medidor tem sido utilizado, quase que exclusivamente, em medições de grandes vazões, onde o fluxo é praticamente constante e onde não se exige uma precisão elevada. Nos últimos anos sua aplicação foi largamente substituída pela utilização de medidores dos tipos turbina e rotativo.

## Tipo Turbina

O medidor de vazão tipo turbina, consiste de um corpo e um rotor, montado em seu interior, cuja velocidade angular é diretamente proporcional á velocidade do fluído em que se está executando a medição. Um sensor indutivo é montado no corpo do medidor de maneira a captar a passagem das aletas do rotor, gerando um trem de pulsos de característica senoidal, ou seja, um sinal em freqüência.

Estes pulsos são conectados a unidade amplificadora e a um conversor para que resultem em sinal de saída (pulsos quadrados) de alta impedância ou sinais analógicos.

Medidor de vazão tipo turbina

A faixa de medição deste tipo de medidor normalmente situa-se entre 10:1 e 30:1 e sua precisão é da ordem de ± 1%, podendo atingir valores menores da ordem de ± 0,25%. Os seguintes dados são necessários para a especificação completa do medidor:

a) Faixa de vazão do medidor desejado.

b) Faixa de pressão de operação.

c) Faixa de temperatura de operação.

d) Descrição e dados físicos/químicos do gás.

e) Diâmetro da linha.

Instalação Mecânica: Para obter uma melhor performance no funcionamento do medidor é importante que se evite turbilhonamento do fluido na tubulação. Os distúrbios são causados normalmente por bombas, válvulas, curvas ou outros acessórios na linha. Recomenda-se que a linha tenha um trecho reto de no mínimo 10 diâmetros nominais à montante e 5 diâmetros nominais à jusante. Verificando a existência de turbilhonamento excessivo na entrada do medidor, deve-se instalar retificador de fluxo na linha. Na partida verificar existência de pulsações na linha devido a bombas, vibrações, excesso de velocidade ao ligar o sistema, toda a linha deve ser limpa criteriosamente para remover todo e qualquer indício de detritos como sobras de solda, rebarbas, fita teflon e outros sólidos, pois podem afetar no bom funcionamento do equipamento, ou mesmo, até danificá-lo. Quando houver a possibilidade de presença de partículas no fluído, deve-se instalar filtro à montante do medidor.

Esquema de instalação típica.

A princípio o medidor pode ser montado em qualquer posição seja horizontamente, em ângulo ou na vertical, o fluxo do produto deve estar direcionado no sentido de baixo para cima, para assegurar a condição de tubo cheio. O medidor, como padrão, é calibrado no sentido horizontal, caso o medidor esteja montado verticalmente, isto pode ocasionar influência na performance do medidor nas faixas de vazão mais baixas.

A interligação elétrica entre o medidor e o indicador deve ser feita através de cabo de dois ou quatro vias 20AWG com blindagem trançada. O cabo não deve ser instalado no mesmo conduíte ou bandeja que leva a alimentação e nem próximo a fonte de campo eletromagnético tais como motores elétricos, transformadores de potência, máquinas de solda ou linha de potência e alta tensão ou ainda inversores de freqüência. Essas fontes podem induzir surtos de transientes elétricos causando ruídos provocando sinais falsos. A blindagem do cabo deve ser aterrada numa das pontas, de preferência no lado do indicador. O aterramento deve ser de boa qualidade, melhor do que 5 ohm.

A escolha do material de construção do medidor de vazão deve ser guiada levando em consideração a resistência química à corrosão do material empregado em relação ao produto que vai ser medido. Todas as partes, com exceção do sensor magnético, entram em contato direto com o produto. Portanto, cuidados especiais devem ser tomados quando tratar-se de produto químico corrosivo.

## Tipo Eletromagnético

Os medidores magnéticos operam através da Lei de Faraday de indução, que estabelece que uma tensão é gerada quando um condutor move-se perpendicularmente ao campo magnético, e que esta tensão é proporcional à velocidade deste condutor movimentando-se no campo.

A perda de carga no medidor é equivalente um trecho reto, já que não possui partes móveis em contato direto com o fluido a ser medido, mas só podem ser usados com líquidos condutores de eletricidade, ou seja, sua aplicação em gases é restrita, e não pode ser utilizado em fluidos que não tenham condutividade elétrica dentro dos parâmetros mínimos para que se possa fazer uso deste aparelho.

Medidor tipo magnético

Uma característica positiva deste tipo de medidor é que este é praticamente inerte a densidade e a viscosidade do fluído estudado. Este sistema é muito recomendado para medição de produtos químicos altamente corrosivos, fluídos com sólidos em suspensão, lama, água polpa de papel. É amplamente usado desde saneamento até industrias químicas, papel, celulose, mineração e industrias alimentícias.

Montagem: As recomendações quanto aos trechos retos mínimos a montante e a jusante do aparelho são semelhantes para o medidor tipo turbina. O medidor eletromagnético terá melhor sensibilidade se montado em tubos verticais, assegurando assim que o eletrodo esteja sempre submerso no fluido. Para que se obtenha um funcionamento correto do medidor é necessário que não se tenha campos eletromagnéticos intensos nas proximidades.

## Roda d’água (turbina tangencial)

Os medidores de vazão tipo roda d'água operam baseados em um principio de funcionamento eletromecânico, simples mas preciso, quatro magnetos permanentes, inseridos nas pás do rotor, giram por uma no campo do sensor. Na medida que o produto flui, o rotor gira uma numa velocidade proporcional á vazão e produz um sinal de pulsos senoidal, o qual permite seu interfaceamento com diferentes instrumentos de leitura e controle: indicadores, totalizadores, pré-determinadores, conversores, etc

Medidor de vazão tipo roda d'água

## Medidores de área variável (rotâmetros)

Este tipo de medidor é constituído de um tubo cônico vertical de material transparente (vidro ou plástico), contendo um flutuador que pode se mover na vertical. Para evitar inclinação, o flutuador tem um furo central pelo qual passa uma haste fixa. A posição vertical do flutuador é lida numa escala graduada, que em geral, é marcada no próprio vidro ou plástico do medidor.

Se não há fluxo, o flutuador está na posição inferior 0. Na existência de fluxo, o flutuador sobe até uma posição tal que a força para cima resultante do arrasto do fluxo se torna igual ao peso do mesmo. Em equilíbrio, a força vertical resultante que atua no flutuador é nula, pois o seu peso não varia. O que muda é a área da seção do fluxo, ou seja, quanto maior a vazão, maior a área necessária para resultar na mesma pressão.

Rotâmetro

Desde que a vazão pode ser lida diretamente na escala, não há necessidade de instrumentos auxiliares como os manômetros dos tipos anteriores.

Pode-se demonstrar que a vazão é dada por:

Onde: C é um coeficiente que depende da forma do flutuador, A2 é a área entre o tubo e o flutuador, VF é o volume do flutuador, (F é a massa específica do flutuador, ( é a massa específica do fluido, g é a aceleração da gravidade, AF é a área máxima do flutuador no plano horizontal, A1 é a área do tubo na posição do flutuador.

# Medição de velocidade de escoamentos

## Tubo de Pitot

Na figura 8.1.1, o circuito interno do tubo de Pitot recebe a pressão dinâmica mais a pressão estática do escoamento e o circuito externo recebe apenas a pressão estática. Portanto, um manômetro de coluna líquida indica a diferença entre as mesmas, isto é, a pressão dinâmica.

As proporções da figura estão exageradas, sendo que os tubos de Pitot são finos e podem ser colocados em um pequenas passagens pela tubulação. São bastante usados na medição da vazão de ar em sistemas de ventilação e outros.

Tubo de Pitot

## Anemômetros

Anemômetro é um instrumento utilizado para medir diretamente a velocidade do escoamento do ar. Em geral, são usados três tipos de anemômetros, o de conchas, o de hélice e o de fio quente.

O anemômetro de conchas é do tipo rotativo mais simples em que há três ou mais conchas de formato especial montadas simetricamente formando ângulos retos com um eixo vertical. Quando os braços giram, registra-se a velocidade que é determinada pelo número de rotações do instrumento. A velocidade de rotação depende da velocidade do escoamento, independentemente da direção. O conjunto das conchas faz mover um mecanismo conta-rotação e a velocidade do vento é calculada com o auxílio de um dispositivo de contagem.

Termoanemômetro Hot Wire:

Permite a leitura de velocidade, vazão e temperatura, com sensor telescópico. Instrumento 100% eletrônico sem partes móveis, trabalhando pelo  princípio “ Ponte de fio quente”. Possui coletor de dados incorporado e computador interno para cálculo de vazão, basta você digitar o formato e tamanho de sua tubulação que ele irá lhe informar diretamente a vazão em seu visor.

Termoanemômetro micro hélice

Anemômetro microprocessado com interface Rs-232 versátil com excelente relação custo benefício, permite medir temperatura e  velocidade  do ar. O seu sensor remoto, com antena telescópica, tipo mini ventoinha de baixo atrito com rolamentos, permite a medição até mesmo com ar muito quente (até 80 ºC). A pequena dimensão da hélice (13mm) deste anemômetro permite que a mesma seja introduzida em locais de difícil acesso ou através de 'furos' de captação.

# Medição de temperatura

## Introdução

A temperatura é uma importante grandeza a ser medida em muitos processos, pois é um fator limite para muitas operações. Todos os materiais e componentes de uma instalação possuem limitações físicas que estão diretamente ligadas a temperatura. O efeito da temperatura num corpo é avaliado pelo movimento vibracional de seus átomos e/ou moléculas, quanto maior a agitação interna, maior a temperatura e maior é o potencial de transferir energia para outro corpo de menor temperatura.

Assim, pode-se pensar em temperatura como sendo o potencial que causa o fluxo de calor de um ponto de mais alta temperatura para um ponto de mais baixa temperatura. Essa taxa de calor transferido é função da diferença de temperatura.

A medição correta de temperatura é complexa, por ser facilmente influenciada por fatores externos aos dispositivos de medida ou pela inércia térmica inerente ao sistema. Ao passo que algumas medidas físicas, como pressão e vazão, por exemplo, podem ser tomadas diretamente a de temperatura sempre apresentara um atraso na resposta, o que torna necessário o uso do fator tempo.

A temperatura é quantificada através de escalas padronizadas, as mais utilizadas são a escala Celsius [ºC] e a Fahrenheit [ºF], ambas com o nome de seus criadores. No Sistema Internacional (S.I.) utiliza-se à escala absoluta Kelvin, que é base para pesquisas e estudos científicos.

Os medidores de temperatura podem ser divididos em dois grandes grupos: o termômetros de efeito mecânico e o termômetros de efeito elétrico. O primeiro grupo tem como princípio de medição a dilatação dos materiais e o segundo tem como base as propriedades termelétricas e resistivas dos materiais. Existem ainda um terceiro grupo de medidores por radiação (ondas eletromagnéticas).

## Termômetros de efeito mecânico

### Termômetro por expansão de liquido

A medição de temperatura é feita através da leitura da posição do liquido na escala graduada. Utiliza-se geralmente álcool ou mercúrio. Por exemplo, um dos dispositivos (termômetro) mais antigos é o termômetro de vidro, que se baseia na expansão do mercúrio ou outro líquido com a temperatura.

### Termômetro bi-metálico

Dois metais de diferentes coeficientes de dilatação linear são unidos numa determinada temperatura. Ao submeter à junta a uma temperatura determinada ela se curvará no sentido da indicação da temperatura.

Termômetro Bi-metálico

## Termômetros de efeito elétrico

Este tipo de medição é mais conveniente já que estes métodos permitem obter um sinal mais facilmente detectável, amplificável e usado para propósitos de controle. Estes tipos de sensores podem ser encontrados em qualquer instalação industrial devido a sua praticidade e eficiência.

### Termômetros por resistência elétrica

No mesmo ano que Thomas Seebeck descobriu a termoeletricidade,1821, Sir Humphrey Davy anunciou que a resistividade dos metais apresentavam uma marcante dependência com a temperatura. Quinze anos mais tarde Sir William Siemens apresentou a platina como elemento sensor em um termômetro de resistência.

Sua escolha mostrou-se acertada, visto que atualmente um termômetro de resistência de platina é utilizado como padrão de interpolação entre -180 oC e 630 oC. Termoresistência, ou termômetros de resistência, são nomes genéricos para sensores que variam sua resistência elétrica com a temperatura.

Os materiais de uso prático recaem em duas classes principais: condutores e semicondutores. Os materiais condutores apareceram primeiro, e historicamente são chamados de termômetros de resistência ou termoresistências. Os tipos a semicondutores apareceram mais recentemente e receberam o nome de termistores. A diferença básica é a forma de variação da resistência elétrica com a temperatura. Nos metais a resistência aumenta quase que linearmente com a temperatura enquanto que nos semicondutores ela varia de maneira não-linear de forma positiva ou negativa.

#### Termoresistências metálicas

Termoresistências metálicas são construídas a partir de fios ou filmes de platina, cobre, níquel e tungstênio para aplicações a alta temperatura. A variação da resistência elétrica de materiais metálicos pode ser representada por uma equação da forma:

R = Ro (1 + a1.T + a2.T2 + a3.T3 + ...+ an.Tn)

onde Ro = resistência a T=0 oC.

A termoresistência mais comum é a base de um fio de platina chamada PT100. Esse nome é devido ao fato que ela apresenta uma resistência de 100 ( à 0 oC . Entre 0 a 100 oC a variação pode ser considerada linear, com a1= 0,00385 (/( / K.

Normalmente o sensor é construído em um filme metálico ou em um pequeno enrolamento a partir de um fio muito fino.

Termômetro por Resistência Elétrica

É desejável a maior variação da resistência por grau para um dado valor de resistência (alta resistividade) para obter-se a maior sensibilidade na medição. Os metais escolhidos possuem alto grau de linearidade na faixa de temperatura para a qual o termômetro foi projetado e este tipo de termômetro é de boa precisão.

A platina é o material mais adequado sob o ponto de vista de precisão e estabilidade mas apresenta o inconveniente do custo. A saída dos termômetros é geralmente medida por algum tipo de ponte (Wheatstone) e o termômetro ligado a esta por meio de 2, 3 ou 4 fios dependendo da precisão desejada. Seu limite superior de uso é de 535°C.

#### Termistores

Os primeiros tipos de sensores de temperatura de resistência de semicondutores foram feitos de óxido de manganês, níquel e cobalto, moídos e misturados em proporções apropriadas e prensados numa forma desejada. Comparados com sensores de tipo condutor (que têm coeficiente de temperatura positivo e pequeno), os termistores têm um coeficiente muito grande, podendo ser negativo (dito NTC, Negative Temperature Dependence) ou positivo (PTC – Positive Temperture Dependence). Enquanto alguns condutores (cobre, platina) são bastante lineares, os termistores são altamente não lineares. Sua relação resistência/temperatura é geralmente da forma:

onde: R é a resistência do termistor na temperatura T ((), R0 = resistência na temperatura T0 ((), ( é a constante característica do material (K), T é a temperatura a ser medida (K), e T0 é a temperatura de referência (K).

A temperatura de referência T0 é geralmente tomada como 298,15 K (25 oC) e a constante ( = 3.600 para um NTC. Isso implica num coeficiente de temperatura de -0.0450 comparado com + 0.0038 para a platina.

A estabilidade dos primeiros termistores era bastante inferior à das termoresistências metálicas, mas atualmente eles vem apresentando uma estabilidade aceitável para muitas aplicações industriais e científicas.	Isto lhes permite medir a temperatura com intervalos de 0,1°C o que é difícil com termômetros de resistência comuns. Além disso, seu comportamento não linear, seu coeficiente de temperatura negativo e a variedade de resistências iniciais e faixas de aplicação permitem a realização de regulagens e medições únicas.

Sua velocidade de resposta está ligada a massa do sensor podendo variar desde uma fração de segundos até minutos. O limite superior de funcionamento depende do material ou solda usado nas conexões elétrico e é geralmente de 400°C ou menos. A distância entre o termistor e o instrumento de medida pode ser considerável sempre que o elemento possua uma alta resistência comparada com a dos cabos de união.

A corrente de medição deve ser mantida o mais baixo possível para se evitar o aquecimento da unidade detectora. Os termistores PTC são normalmente empregados na proteção de motores elétricos (contra superaquecimentos), em termostatos auto-reguláveis, em detectores de níveis de líquidos, em interruptores temporizados, etc.

Tipos de Termistores

### Termopares

Um termopar é um sensor que compreende dois pedaços de fios dissimilares, unidos em uma das extremidades. Essa união constitui um circuito termoelétrico, ou seja, a capacidade de variar energia elétrica através da variação da temperatura. Devido às muitas particularidades desse sensor ele será tratado em item especifico deste trabalho.

Dentre os sensores por efeito elétrico o termopar é o mais utilizado em tomadas de impulso para medição de temperatura. Sua aplicação em larga escala se da em virtude da sua praticidade, capacidade de operar em altas temperaturas e por fornecer respostas rápidas. O funcionamento do Termopar está baseado nas leis da termeletricidade.

#### Efeitos termoelétricos

Os efeitos termoelétricos recebem essa denominação porque envolvem tanto calor quanto eletricidade. Podem ser identificados três efeitos termoelétricos diferentes, porém inter-relacionados. O efeito Seebeck é o mais relevante, sendo o primeiro cientista a estudar os fundamentos da termeletricidade descobrindo a característica principal do funcionamento dos termopares, enquanto que os efeitos Peltier e Thomson descrevem o transporte de calor por uma corrente elétrica.

Efeito Seebeck

Em 1821 o físico alemão Thomas Johann Seebeck observou o circuito para um termômetro termopar, como o ilustrado na Figura-13. Ambas as junções, de medição e de referência estão em ambientes isotérmicos (de temperatura constante), cada uma numa temperatura diferente.

A tensão de circuito aberto através da junção de referência é a chamada tensão de Seebeck e aumenta à medida que a diferença de temperatura entre as junções aumenta.

O termopar, que opera sob o efeito Seebeck é, portanto, diferente da maioria dos outros sensores de temperatura uma vez que sua saída não está diretamente relacionada à temperatura, mas sim ao gradiente de temperatura, ou seja, da diferença de temperatura ao longo do fio termopar.

Circuito para um Termopar

O termopar consiste em dois condutores elétricos diferentes A e B unidos. Quando os dois materiais forem parte do circuito de um instrumento de medida haverá duas junções e se houver uma diferença de temperatura T1 e T2 entre as junções, então se origina uma força eletromotriz (f.e.m.) denominada tensão termelétrica. O valor da f.e.m. depende da diferença de temperatura e dos materiais envolvidos e mantém uma relação de proporcionalidade com essa diferença. O circuito assim formado é o par termelétrico.

#### Tipos de termopares

Os vários tipos de metais ou ligas comumente empregados na constituição de termopares dependem em primeiro lugar da temperatura a medir. Existe uma série de termopares padronizados segundo uma determinada faixa de aplicação levando em conta também outros fatores, tais como ambiente e tipo de material que se deseja medir.

A seguir apresentaremos uma tabela com os tipos de termopar existentes e suas principais características.

Tipos de Termopares

| Tipo | Liga | Faixa de Operação ºC |  (mV) | Características Genéricas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T | Cobre/Constantan Cu/CuNi | -200 à +350 | -6.258 a 20.872 | Pode apresentar problemas de oxidação. Bom na presença de humidade. Recomendável para baixas temperaturas e meios criogénicos. |
| J | Ferro/Constantan Fe/CuNi | -150 a +1000 | -8.095 a 69.553 | Atmosferas redutoras, inertes e com condições de vácuo. Limitações em atmosferas oxidantes a elevadas temperaturas. Não recomendado para baixas temperaturas. |
| K | Cromel/Alumel NiCr/NiAl | - 200 a +1300 | -6.458 a 54.886 | Atmosferas oxidantes e inertes. Limitações na utilização em vácuo ou em atmosferas redutoras. A sua sensibilidade é muito aproximadamente linear. |
| S | Platina-10% Ródio / Platina Pt10%Rh / Pt | 0 a 1500 | -0.236 a 18.693 | Atmosferas oxidantes ou inertes. Não deve ser inserido em tubos metálicos. Utilizado a altas temperaturas. Sensível a contaminações. |
| R | Platina-13% Ródio / Platina Pt13%Rh/Pt | 0 a 1500 | 0.226 a 21.101 | Semelhante ao termopar tipo S |
| B | Platina-30% Ródio / Platina-6% Ródio Pt30%Rh/Pt6%Rh | 0 a 1820 | 0 a 13.820 | Atmosferas oxidantes ou inertes. Não deve ser inserido em tubos metálicos. Utilizado a altas temperaturas. Sensível a contaminações. Muito habitual na industria do vidro. |
| E | Cromel/Constantan NiCr/CuNi | -270 a 1000 | -9.835 a 76.373 | Atmosferas oxidantes ou inertes. Uso limitado em atmosferas redutoras e em criogenia. Apresenta, entre todos, a mais elevada f.e.m. |

A principio, um termopar pode ser confeccionado com dois metais diferentes quaisquer, entretanto, devido a uma série de fatores (contaminação, custos, repetibilidade, ponto de fusão, homogeneidade, facilidade de produção, fácil soldagem, etc.), são oferecidas algumas combinações padrões. O gráfico a seguir relaciona a f.e.m. e a temperatura das juntas mais comuns.

f.e.m. x Temperatura

#### Características dos termopares

Uma grande vantagem do termopar é o fato de o diâmetro e o comprimento do fio não interferir no potencial gerado. Devido ao fato da temperatura indicada por um sistema de termopares ser somente a da junção entre os dois metais diferentes, o sistema  pode ser utilizado para tomar a temperatura de uma área muito pequena. Seu tamanho compacto também significa uma pequena inércia térmica e uma resposta rápida as variações de temperatura.

Existe uma variedade de meios em que o termopar pode ser incorporado como um sensor capaz de medir temperatura de um sistema físico. Porém é necessário garantir que a junção de medição esteja numa condição isotérmica, daí a importância de imergir o termopar a uma profundidade adequada. Pelo fato de o Sensor responder a um gradiente de temperatura, ele deve ser conectado a dois sistemas físicos em duas temperaturas diferentes.

A junção de referência deve ser isotérmica para propiciar uma temperatura conhecida e auxiliar na obtenção de uma interface do sinal, que isola o sensor da instrumentação. Os fios de transmissão do sinal da junção de referência até o instrumento estão freqüentemente em um meio mais controlado do que aquele de outros sensores de temperatura, especialmente se a junção de referência estiver dentro do instrumento.

Se o instrumento for um voltímetro, a interpretação dos dados requererá informação extra a respeito da temperatura de referência e da tabela do termopar, caso contrário esta informação pode estar incluída no instrumento e a temperatura ser indicada diretamente.

Circuitos de medição com termopares

A figura a seguir ilustra algumas formas de par termelétrico e tipos de junção: A primeira representação (a) indica a união de arame nu simplesmente soldado. A seguir (b) temos um par termelétrico no qual os dois arames estão soldados formando uma gota, desta forma estão isolados um do outro e também do exterior.

No termopar (c) a junção entre os dois condutores está totalmente isolada.

E por último em (d) vemos o condutor interno soldado no tubo protetor, esta união forma o par termelétrico, este modo construtivo tem um mínimo de inércia térmica e tem uma forma adequada para resistir esforços de pressão empregando-se para medição de líquidos e vapores a altas pressões.

# Medições variadas

## Medição de fluxo de sólidos

### Medidor de esteira

O medidor de fluxo de sólidos é um aparelho provido de um marcador digital onde se lê a vazão de sólido em uma sessão de uma esteira em quilogramas/hora. O sólido promove uma deformação em uma superfície, sendo essa deformação medida e dividida pela velocidade da esteira tem-se o valor da vazão.

As balanças de esteira são ideais para industrias que necessitem de pesagem continua para fins de fabricação de misturas ou para totalização da produção. Estas balanças podem operar isoladamente ou em conjunto através de controle centralizado, justamente para a fabricação de misturas.

### Balança de fluxo continuo

A balança de fluxo continuo é um sistema de pesagem e dosagem por bateladas automáticas e intermitentes. Seu projeto de três câmaras consiste de silo pulmão silo balança e silo receptor. Através do correto dimensionamento entre os silos assegura-se um fluxo  continuo de material. Esta balança é ideal para aplicações onde seja necessário um controle de peso tal como na indústria de reciclagem, alimentos, química, instalações portuárias e frigoríficas.

Este equipamento trabalha com vazões de 0,2 a 2000 toneladas por hora e erro de 0,1%. Possui comando eletrônico display de 8 dígitos, gabinete com grau de proteção IP55, teclado compacto de programação, porta para impressora e sistemas externos, além de bateria interna com intuito de manter os dados em caso de interrupção de fornecimento de energia.

O silo pulmão no qual ocorre a entrada de material no sistema, serve como reservatório para garantir o suprimento da linha. No  silo balança, o material é pesado e distribuído e dosagem do material, para que este sai na vazão desejado. O silo receptor faz a distribuição do material.

## Medição de nível

### Bóia Magnética

São instrumentos projetados para a medição e controle/detecção de nível de líquido em tanques ou reservatórios contendo materiais como água, produtos químicos (agressivos ou não), alimentícios, combustíveis, inflamáveis, entre outros.

Apresentam fácil instalação, operação e calibração, e geralmente não são afetados pela presença de espuma, gases/vapores, mistura de líquidos no processo ou variações de determinadas características do fluido como viscosidade, constante dielétrica ou condutividade. É o instrumento ideal quando se deseja uma solução de eficiência comprovada e baixo custo.

Dados Técnicos:

- Comprimento da haste : até 3 m

- Saída : Contato SPDT (chave) / 4-20 mA a dois fios (transmissor)

- Materiais em contato com o processo : AISI 304, 316 ou PP

- Temperatura : até 100 ºC (AISI) / 60 ºC (PP)

- Pressão : até 10 kgf/cm2 (AISI) / 3 kgf/cm2 (PP)

- Densidade : de 0,75 a 1,5 kg/dm3

- Versões para áreas classificadas

### Bóia Lateral

São instrumentos utilizados no controle e detecção de nível de líquidos em tanques ou reservatórios que requerem posição de montagem lateral, seja por falta de espaço ou devido ao tanque ser muito alto. Apresentam fácil instalação, não necessitando de alimentação elétrica.

Dispondo de várias opções de conexões ao processo, versões para áreas classificadas, e utilizáveis em uma ampla faixa de temperatura/pressão, estes instrumentos são soluções de grande versatilidade e confiabilidade. Podem ser utilizados com diversos materiais como água, produtos químicos agressivos ou não, combustíveis, alimentícios, inflamáveis, entre outros.

Dados Técnicos:

-Diferencial : fixo ou ajustável

-Saída : contato SPDT

-Materiais em contato com o processo : Aço Inox

-Temperatura : -20 a 250 ºC

-Pressão : até 25 kgf/cm2

-Densidade : mín. 0,7 kg/dm3

-Versões para áreas classificadas

### Hidrostático

São utilizados em aplicações onde é necessário monitorar o nível de líquido continuamente, seja em tanques, reservatórios ou poços artesianos. Não possuem partes móveis e não são afetados por turbulência, espuma, gases/vapores ou por variações de determinadas características do fluido como constante dielétrica ou condutividade.

Estão disponíveis em dois modelos : pendular e lateral. Entre as aplicações típicas encontram-se : medição de nível de tanques contendo água, líquidos viscosos, produtos químicos, alimentícios, etc., em poços profundos ou locais de difícil acesso e instalação.

Dados Técnicos:

-Faixa de operação : até 200 mCA

-Precisão : < 0,5%

-Saída : 4-20 mA a dois fios

-Alimentação : 24 VCC

-Material : Aço Inox

-Temperatura : até 60 ºC (pendular) / até 100 ºC (lateral)

-A versão lateral apresenta haste em aço inox e diafragma cerâmico.

### Ultra-sônico

Utilizados na medição e controle de nível de materiais líquidos ou sólidos, os medidores de nível ultra-sônicos da Nivelco apresentam excelentes precisão e performance, além de não existir contato físico entre o sensor e o meio medido. Possibilita o monitoramento de até 8 silos/tanques iguais simultaneamente utilizando 1 controlador e 8 sensores.

O excelente ângulo de incidência permite seu uso em aplicações críticas como silos/tanques de pequeno diâmetro ou com presença de gases/vapores ou pó. Disponíveis em duas versões : compacta e remota.Os medidores ultra-sônicos podem ser utilizados nos mais variados materiais como água, efluentes, líquidos inflamáveis ou corrosivos e sólidos como granulados, pós (cal, cimento, farinha, etc.), chips de plástico, cavaco de madeira, entre outros.

Dados Técnicos:

- Faixa de medição : até 25 m (líquidos) / até 70 m (sólidos)

- Ângulo de incidência : 5 ou 6º (*)

- Material do transdutor : PP, PVDF, AISI, PTFE (líquidos) / Alumínio (sólidos)

- Saída (versão compacta) : 4-20 mA ajustável, relê, RS485 ou Hart (opc.)

- Saídas (versão remota) : 4-20 mA ajustável , relês ou RS232 ou 485 (opc.)

- Precisão : 0.25% do fundo de escala

- Temperatura : até 90 ºC

### Capacitivo

Desenvolvidos para a medição e controle/detecção de nível, estes instrumentos não apresentam partes móveis e devido ao seu princípio de operação (RHF/capacitância), são extremamente versáteis, podendo ser utilizados com os mais variados produtos : líquidos condutivos ou não, viscosos, agressivos, materiais granulados, pós, polpas, entre outros.

Disponíveis em modelos para condições críticas de temperatura e pressão ou aplicações pesadas como minérios, brita, entre outros.

Dados Técnicos:

Chave de Nível - Capacitivo:

- Modelos de haste : rígida ou flexível

- Material da haste : AISI 304

- Saída : relê SPDT

- Temperatura : -20 a 150 ºC

- Pressão : até 10 kgf/cm2

Transmissor de nível:

- Modelos de haste : rígida ou flexível

- Material da haste : AISI 304 (revestimento opc. de PP, PTFE)

- Saída : 4-20 mA

### Medidor de Interface

O medidor de interfaces, como o próprio nome diz, é um instrumento cuja função é monitorar continuamente o nível de material que encontra-se assentado no fundo do tanque, que podem ser tanto abertos como fechados. É composto por um sensor e uma unidade eletrônica.

Sua operação é baseada na emissão e recepção de pulsos de ultra-som que se propagam através do meio líquido sendo analisados e processados por um circuito eletrônico microprocessado.

Dentre as várias aplicações destacam-se: medição do nível de lodo em sistemas de tratamento de efluentes (clarificadores primário e secundário), tanques de licor (industrias de papel e celulose), espessadores (mineração), etc.

Dados Técnicos:

- Princípio de medição : ultra-sônico (sem partes móveis)

- Faixa máxima de medição : até 100 m

- Saídas : 4-20 mA, relês de alarme r RS232/485

- Monitoramento de até 4 tanques

- Instalação em pontes móveis ou fixas

## Umidade relativa

### Introdução

O ar atmosférico sempre contém quantidade variável de vapor de água conforme a temperatura, região, estação, etc. Esse vapor, resultante da evaporação das águas dos mares, rios e lagos, sobretudo pela ação do calor solar, sobem na atmosfera e passa a fazer parte de sua composição. Deve-se ao vapor de água diversos fenômenos relevantes na vida de animais e plantas, como a chuva, neve, etc.

A medição da umidade relativa é muito importante, principalmente em laboratórios, pois ela pode interferir na qualidade do produto final. Alem da temperatura, a umidade é um fator muito importante no ramo de climatização e ar condicionado. A umidade relativa é um fator muito importante na maioria das atividades e ela pode ser controlada com umidificador e desumidificadores regidos por umidostatos.

### Higrômetro

Algumas substâncias com capacidade de absorver a umidade atmosférica servem como elemento básico para a construção de higrômetros. Entre elas estão o cabelo humano e sais de lítio.

No higrômetro construído com cabelo humano, uma mecha de cabelos é colocada entre um ponto fixo e outro móvel e, segundo a umidade a que está submetida, ela varia de comprimento, arrastando o ponto móvel. Esse movimento é transmitido a um ponteiro que se desloca sobre uma escala, na qual estão os valores da umidade relativa.

Outro tipo de higrômetro é o que se baseia na variação de condutividade de sais de lítio, os quais apresentam uma resistência variável de acordo com a água absorvida. Um amperímetro com sua escala devidamente calibrada fornece os valores de umidade do ar.

Outra maneira de medir a umidade relativa é correlacionar  a umidade relativa à diferença de temperatura de bulbo seco e bulbo úmido em dois termômetros. Para isso, dois termômetros idênticos são expostos ao ar: um traz o bulbo descoberto; outro tem o bulbo coberto por gaze umidecida.

A temperatura do segundo termômetro é, pelo arranjo, inferior à do primeiro, porque a água evaporada da gaze resfria o bulbo. Quanto menor a umidade do ar, tanto maior é o resfriamento da gaze. A partir da diferença de leitura entre os dois termômetros, e com a ajuda de tabela, pode ser encontrado o valor da umidade relativa.

Demonstrações

A) Respostas em freqüência de medidores de primeira e segunda ordem

B) Circuito R-C

Laplace

Diagrama de blocos

# Text boxes

Condicionador de

Sinais

Indicador  ou Registrador

Transdutor

ou

sensor

Sinal

Sinal

Entrada:

grandeza

sendo medida

Vb

Va

Q-

(nt

Q+

E

Fonte

de

energia

Êmbolo

Fonte de corrente

Rfio

Rsensor

E - Indicador digital

D - Controlador eletrônico

C - Fonte de corrente controlada

(=0,4

(=0,6

(=0,2

B - Massa internas de calibração

x(t)

F - Sensor de posição

A - Prato da balança

(=0

f(t)

Silo balança

(=1,5

(=1,0

(=0,8

Semi-condutores

T

(

Supercondutores

T

(

Metais

T

(

Im

Re

E

(e

E.cos(e

E.sen(e

C

(a)

(

E

Re

Im

(b)

Ponteiro

Escala

Pistão

Mola

Fluido sob pressão

Batente

superior

Batente

inferior

Pistão

Fluido sob pressão

Massas

FI

FD

FM,I

FM,D

+

+

Entradas de

Interferências

Entradas

modificadoras

Entrada de

Projeto

Saídas de

Interferências

Saída de

Projeto

Saída

(

((

(=10-6

(=0,2

(=0,4

(=0,6

(=0,8

(=1,0

(=2,0

(/(n

(=0,1

(=0,1

(=10-6

(=0,2

(=0,4

(=0,6

(=0,8

(=1,0

(=2,0

(

(/(n

B

V    Velocidade

Força F

(Carga positiva)

(Carga negativa)

Força F

(Indução magnética)

dA

S

N

B

F

L

I

B

A

I

B

M

I

B

B

B

r

Pesos

Manômetro

Reservatório

de óleo

Válvula

agulha

Volante

Pistão

Fonte de corrente

B

I

Rsensor

Rfio

Rfio

Rfio

Rfio

Rfio

Silo pulmão

Silo receptor

V/K (volts)

E (volts)

t (segundos)

G - Bobina